**П Р О Т О К О Л**

**итогов тендера по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания по Лотам №1-5:**

**Лот №1 – Стерилизатор паровой (горизонтальный**

**Лот №2 - Смотровое кресло**

**Лот №3 – Устройство фототерапии**

**Лот №4 – Кровать акушерская**

**Лот №5 – Отсасыватель медицинский**

**г. Петропавловск 11 февраля 2020 года**

 **11 часов местного времени**

Тендерная комиссия в составе:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Ашимова Дина Темиртасовна-** председатель тендерной комиссии, заместитель главного врача КГП на ПХВ «Областная больница» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» **Ишин Сергей Сергеевич -** заместитель председателя тендерной комиссии, заведующий отделением анестезиологии и реанимацииКГП на ПХВ «Областная больница» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**Зайнутдинова Ирина Юрьевна** – член тендерной комиссии, главная медицинская сестра КГП на ПХВ «Областная больница» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**Озерова Наталья Викторовна** – член тендерной комиссии врач статист КВЦ КГП на ПХВ «Областная больница» КГП «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» **Нурмолдина Эльмира Хусаиновна** - член комиссии, юрист-консультадминистративного отдела КГП на ПХВ «Областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» Секретарь комиссии:Мичюдас Елена Михайловна – менеджер по закупу КГП на ПХВ «Областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее-Правила), провела тендер по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания по Лотам №1-5. |  |

 В тендерную документацию изменения не вносились.

Сумма, выделенная для закупки составляет: 25011500,00 тенге, в том числе по лотам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Лота | Наименование | Сумма (тенге) |
| 1 | Стерилизатор паровой горизонтальный  | 9 215 600,00 |
| 2 | Смотровое кресло | 2 720 000,00 |
| 3 | Устройство фототерапии | 630 000,00 |
| 4 | Кровать акушерская | 9 154 600,00 |
| 5 | Отсасыватель медицинский | 3 291 300,00 |

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные

 поставщики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование поставщика | Адрес | Дата и времяпредставления |
| 1 | **ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ»**  | г.Нур-Султан, ул.Керей Жанибек хандар, дом 5, офис 26 | 31.01.2020 г.12:00 мин. |
| 2 | **ТОО «Теникс-СК»** | СКО, г.Петропавловск, ул.Жамбыла,249 | 05.02.2020 г. 10:45 мин. |
| 3 | **ТОО «Компания Коктау»** | г.Костанай, ул.Урожайная,16 каб.309 | 05.02.2020 г.10:52 мин. |
| 4 | **ТОО «ОрдаМедПетропавловск»** | СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова,48 оф.222 | 05.02.2020 г. 11:14 мин. |
| 5 | **ТОО «Гелика»** | СКО, г.Петропавловск, ул.Маяковского,95  | 05.02.2020 г.14:35 мин. |
| 6 | **ТОО «MEDICA Trade»** | г.Шымкент, ул.Толстого,122, оф.27, д.496,10  | 06.02.2020 г.09:05 мин. |
| 7 | **ТОО «SATY INVEST»** | СКО, г.Петропавловск, ул.Нурсултана .Назарбаева, 158  | 06.02.2020 г. 09:30 мин. |

3. Потенциальные поставщики ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ», ТОО «Гелика», ТОО «Теникс-СК», ТОО «Компания Коктау», ТОО «ОрдаМедПетропавловск», ТОО «MEDICA Trade», ТОО «SATY INVEST» соответствует квалификационным требованиям, согласно с п.13 Правил.

Заявки потенциальных поставщиков, не соответствующих требованиям утвержденной Тендерной документации:

- **ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ»** по Лоту №4:

Техническая спецификация не соответствует требуемой технической характеристике Заказчика:

- максимальная высота без матраса 960 мм (требуемая 955 мм)

- не представлено письмо об отсутствии необходимости внесения в реестр системы единства измерений на заявленный товар, согласно пп.5 п.21 гл.4 Правил.

-**ТОО «Теникс-СК»** по Лоту №1 в части технической спецификации - отсутствуют точные технические характеристики заявленного товара, так как согласно пп.1 п.65 Правил, «техническая часть тендерной заявки содержит: 1) технические спецификации **с указанием точных технических характеристик** заявленного товара, …..»:

-потребляемая мощность, время выхода на режим стерилизации, масса изделия, наклоны секций на кровати, высота кровати и т.д.

- **ТОО «Компания Коктау»** по Лоту № 2, в части технической спецификации - отсутствуют точные технические характеристики заявленного товара, согласно пп.1 п.65 Правил:

-общая длина изделия, длина спинной секции, общий вес и т.д.

- не представлено письмо об отсутствии необходимости внесения в реестр системы единства измерений на заявленный товар, согласно пп.5 п.21 гл.4 Правил.

-**ТОО «ОрдаМедПетропавловск»** по Лоту №2 -заявленные технические параметры на изделие не соответствуют требуемым:

-диапазон регулировки высоты, общая ширина, заявленный вес изделия 130 кг (требуемый 75 кг)

-**ТОО «MEDICA Trade»** по Лоту №1,2 - в части технической спецификации - отсутствуют точные технические характеристики заявленного товара, согласно пп.1 п.65 Правил:

- объем стерилизационной камеры, время выхода на режим стерилизации, масса стерилизатора, длина спинной секции кровати, общий вес кровати и т.д.

- **ТОО «SATY INVEST»** по Лоту №1 - в части технической спецификации - отсутствуют точные технические характеристики заявленного товара, согласно пп.1 п.65 Правил:

- потребляемая мощность, время выхода на режим стерилизации, масса изделия и т.д.

-оформление заявки не соответствует требованиям утвержденной Тендерной документации (не пронумерованы страницы).

**Замечание по технической части**: не представлены Сведения о наличии и количестве специалистов в заявках: ТОО «Гелика», ТОО «Компания Коктау», ТОО «ОрдаМедПетропавловск», ТОО «SATY INVEST».

 4.Предлагаемый товар представлен в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

 5. Эксперты не привлекались.

 6. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера

 РЕШИЛА:

 1.Отклонить заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «Компания Коктау» по Лоту №2, согласно пп.12,15 п.80 Правил, ТОО «Теникс -СК» по Лоту №1, согласно пп.12 п.80 Правил, ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ» по Лоту №4, согласно пп.12,15 п.80 Правил, ТОО **«**ОрдаМед Петропавловск**»** по Лоту №2,согласно пп.12 п.80 Правил, ТОО «SATY INVEST» по Лоту №1, согласно пп.12, 23 п.80 Правил, ТОО «MEDICA Trade» по Лотам №1,2, согласно пп.12 п.80 Правил.

 2. Признать тендер не состоявшимся по:

 - Лоту №1, согласно пп. 4 п.84 Правил (допущен один потенциальный поставщик)

 - Лотам №2,4 согласно пп.3 п.84 Правил (не допущен ни один потенциальный поставщик)

 - Лотам № 3,5 , согласно пп.2 п.84 Правил (представлено менее 2 тендерных заявок)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Ашимова Д.Т.** |
| Заместитель председателя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Ишин С.С.** |
| Члены комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Нурмолдина Э.Х.** |
|  |  | **Озерова Н.В.** |
|  |  | **Зайнутдинова И.Ю.** |
|  |  |  |
|  Секретарь комиссии: |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Мичюдас Е.М. |