Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коронарная стент система с лекарственным покрытием биолимус | Коронарный баллонорасширяемый стент с лекарственным покрытием Биолимус A9 на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение- для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики:Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм.Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Совместим с проводником 0,014", с проводниковым катетером 5 fr.Лекарственное покрытие Биолимус A9 с высоколипофильным цитостатиком, имеет липофильность в 10 раз выше, чем у сиролимуса, зоторалимуса. Биодеградируемое покрытие, включающее лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента.Полное высвобождение лекарственного вещества Биолимус A9 и разрушение полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в соответсвтвии с ASTM F562. Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек гибридный – прямые перемычки с дугообразными коннекторами.Толщина стенки 84 мкм (SV) (ø2.25,2.50,2.75,3.00 mm), 88 мкм (MV) (ø 3.50, 4.00 mm). Поперечный профиль стента не более 0,045”.Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045”. Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016”. Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM.Усовершенствованная система доставки стента быстрой замены NDS5 имеет две рентгеноконтрастные метки. Размер маркерных лент 0.5 mm (дистальный), 0.9 mm (проксимальный). Рабочая длина шахты – не более 142 см. Длина дистальной шахты 27,5см. Размеры по заявке заказчика |
| 2 | Стент коронарный лекарственно покрытый | Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбации которого синхронно с высвобождением лекарства (3–4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,50 мм; 2,75 мм; 3,00 мм; 3,50 мм 4,00 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (СЕ mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течение 3–4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деламинации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 µm, ширина балки у стентов с маленькой платформой 80 µm (2 звена-8 корон), у стентов со средней платформой 90 µm (2 звена-8 корон), у стентов с большой платформой 120 µm (2 звена-10 корон). Предел допустимого расширения диаметра стента у стентов с маленькой платформой - 3,50 мм; у стентов со средней платформой - 4,50 мм; у стентов с большой платформой - 6,25 мм. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном для стентов с диаметром 2,00–3,00 мм, и пятилепестковым низкокомплаентным баллоном для стентов с диаметром 3,50–4,50 мм, с номинальным давлением не ниже 11 АТМ и давлением разрыва 16 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона: двойной слой нейлон/эластомер, 2 маркера платина-иридиевые шириной 1 мм. Материал катетера: нейлон 12/нержавеющая сталь SUS 304. Покрытие дистальной части системы доставки длиной 180 мм – гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шафт для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износоустойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания длиной 2 мм. Кончик системы доставки красного цвета для лучшей визуализации во время введения проводника. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr, средней – не более 1,9 Fr, проксимальной - не более 2,0 Fr. Диаметр внутреннего просвета проксимальной части 0,50 мм. Наличие маркеров 3 маркеров глубины на расстоянии 90 см, 100 см, 101 см на расстоянии от дистального кончика. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,018” (0,45 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию, стенты диаметром не более 4,00 мм совместимы с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (с внутренним просветом не менее 1,42 мм/0,056”), стент диаметром 4,50 мм совместим с проводниковым катетером 6 Fr (с внутренним просветом не менее 1,80 мм). Совместим с коронарным проводником диаметром не более 0,014”, (0,36 мм). |
| 3 | Система коронарного стента с покрытием | Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы. Размеры: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00. |
| 4 | Система для имплантации саморассасывающегося сосудистого каркаса, покрытого сиролимусом | Сосудистый каркас MeRes100™ BRS предназначен для улучшения диаметра коронарного просвета у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца в результате первичного поражения нативных коронарных артерий у пациентов, подлежащих чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) и процедуре по имплантации каркаса. Устройство состоит из следующих компонентов: Баллонорасширяемый каркас из поли-L-лактида (PLLA); Материал каркаса: Саморассасывающийся полимер, вырезанный лазером из бесшовной PLLA-трубы по уникальному шаблону; Толщина балки каркаса 100 µm; Диаметр каркаса : (мм) 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; длиной (мм) 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40. RO маркеры каркаса Tri-axial маркеры : платина два маркера находятся на конце, в 120º друг от друга). Лекарственный компонент покрытия представлено в виде Сиролимуса (Рапамуцином) с эквивалентом дозы лекарственного компонента 1.25 µm/мм². Система доставки- Rapid Exchange; Номинальное давление 9 АТМ, расчетное давление разрыва 16 АТМ. Выступление рабочей поверхности баллона за края стента ˂ 0.5; Наружный диаметр шафта: Проксимальный 1.9F, дистальный 2.7F. Рентгеноконтрастные маркеры – 2 платина/иридий. Рабочая длина системы доставки – 140 см. Совместимость с проводниковым катетером 6F (мин.I.D. 0.070´´/1.8мм). Максимальный диаметр проводника 0.014´´(0.36мм) |
| 5 | Коронарная стентовая система с покрытием сиролимус | Коронарная стентовая система с покрытием sirolimus предназначена для увеличения диаметра просвета коронарных сосудов у пациентов (включая пациентов с сахарным диабетом и пациентов с тонкими извитыми сосудами) с симптомами ишемической болезни сердца, обусловленной новым стенозом или рестенозом внутри стента. Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфное покрытие из карбида кремния, 2) активное покрытие: биорассасывающаяся лекарственная матрица, состоящая из лекарственного вещества Сиролимус и полимера поли-лактида (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA). Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течение 12–14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5–4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25–3.0мм: 0% и диаметром 3.5–4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не менее 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.0 мм - 2,7 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 3.5 - 4,0 мм не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Максимальное увеличение диаметра стента размерами ⌀ 2.25–3.0 – 4.0 мм, ⌀ 3.5-4.0 – 5.0 мм |
| 6 | Коронарный гибридный стент нового поколения с лекарственным покрытием | Система коронарного стента показана для улучшения просвета коронарных артерий у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, стенотическими поражениями de novo и рестенозирующими поражениями, включая пациентов с ИМ с подъемом ST, сахарным диабетом, сложными поражениями (B2/C) , высоким риском кровотечений, протяженными поражениями (≥ 20 мм) , сосудами малого диаметра (≤ 2,75 мм), многососудистые поражения, и когорту пожилых пациентов (>65лет) . Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.0 мм - 2,7 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 3.5-4.0 мм не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Максимальное увеличения диаметра стента размерами 2.25-3.0 – 3.5 мм, 3.5-4.0 – 4.5 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 55500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. |
| 7 | Система коронарных стентов покрытых сиролимусом | Система коронарного стента , содержащего лекарственный препарат Сиролимус, предназначен для улучшения диаметра коронарного просвета у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, обусловленной дэ ново, а также внутристентовых очагов повторного сужения (длины « 56мм) в нативных коронарных артериях с диаметром эталонного сосуда от 2,25мм до 3,5мм у пациентов, которым можно делать чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) и стентирование. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный с уникальным гибридным дизайном ячеек, включающий разумное сочетание открытого и закрытого типа этих ячеек Длина стента 30, 40, 50, 60 мм (длина стента обусловлена сложностью лечения протяженных стенозов) Диаметр стента 2.75-2.25, 3.00-2.50, 3.50-2.75 мм, 3.50-3.00 мм Толщина балки - 65 мкм Площадь поверхности (Max) 299.66 мм2 (диаметр: 3.50 - 3.00 мм, длина стента: 60 мм) |
| 8 | Коронарная стент система для бифуркационных поражений | Стент система представляет собой систему коронарных стентов, выделяющих сиролимус, с ультратонкой толщиной стержня 65 мкм. Этот SES следующего поколения имеет новую гибридную конструкцию с анкерным сегментом проксимальной основной ветви и дистальным коническим сегментом боковой ветви. Два сегмента соединены с помощью усовершенствованной «технологии гибких соединителей» для непрерывного доступа и защиты боковых ответвлений. Конструкция обеспечивает простоту имплантации и полную интеграцию стента основного сосуда. Диаметр стента (мм): 2.50-2.50, 3.00-2.50, 3.50-2.50, 3.50-3.00, 4.00-3.50 мм. Длина стента (мм): 16, 19, 24, 29 мм. Тип стента Расширяющийся баллонДизайн стента: Конусовидный Материал стента: Кобальт-хром L605, толщина стойки 65 мкм (0.065mm or 0.0026”)Стентовая архитектура: Якорный сегмент проксимальной основной ветви с сегментом дистальной конусообразной боковой ветви, соединенными с помощью усовершенствованной «технологии гибкого соединителя».Лекарственное покрытие: Сиролимус Доза лекарственного вещества: 1,25 мкг/мм 2 Полимер: Биоразлагаемый + биосовместимый (PLGA and PLLA) Система доставки: Быстрой смены (Rapid Exchange) Номинальное давление: 9 атм. Номинальное давление разрыва: 16 атм. Рентгеноконтрастные маркеры: Полезная длина катетера: 4 платино-иридеевых маркера Совместимость с направляющим катетером: 5F (Min. I. D. 0.056"/1.42 mm). Максимум. Проводник: 0.014" (0.36 mm). |
| 9 | Коронарная стент система, покрытая сиролимусом | Коронарная стент система, покрытая сиролимусом, диаметр (мм) 2.25, 2.50,2.75, 3.00, 3.50, 4.00,4.50, 5.00 длина (мм) 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 Коронарный стент с лекарственным покрытием сиралимус. Кобальт-хромовый L-605 (кобальт-хром). Доза лекарственного вещества не более 1,4 мкг / мм2 . Полимер высвобождает сиролимус через контролируемое время до 7 недель. Длина стентов : 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 мм. Номинальный диаметр стентов : 2.25, 2.50,2.75, 3.00, 3.50, 4.00,4.50, 5.00 (mm).Система доставки - катетер быстрой смены (RX). Дизайн стента: Гибридная конструкция ячейки Аблюминесцентное покрытие на стенте, а также покрытие на открытой части баллона от 0,5 мм проксимально и дистально. Радиальная сила: выше 0,6 x 105 Па (456 мм рт.). Диаметр стента в сжатом виде: 0.038. Толщина стенки стента 0.073 мм. Диаметр доступа боковой ветви через ячейку стента: для стента 3 мм максимальный диаметр расширенной круглой ячейки для боковой ветви составляет 5,3 мм. Инфляция: ≤ 10 сек. Радиальная сила: 1.1 Bar. Профиль пересечения: 0,038. Деградация полимера: 6 месяцев. Проксимальный диаметр вала: 1.8F. Диаметр дистального вала: 2.5F. Материал баллона - Pebax® представляет собой термопластичный эластомер (ТПЭ-А) или эластичный полиамид без пластификатора. Покрытие дистального тубуса (шафта) : гидрофильное. Длина входной системы: 140 см. Внутренний диаметр направляющего катетера -5 F [1,65 мм]. Баллонные маркеры -0,5 мм проксимально от баллона и 0,5 мм дистальнее от баллонного маркера. 1. Внутренний диаметр направляющего катетера -5 F [1,65 мм] Биоразлагаемые полимеры - поли L-лактид [PLLA], 50-50 поли DL-лактид-гликолид [PLGA] и поливинилпирролидон [PVP]. Комбинация биоразлагаемых полимеров, смешанных с Сиролимусом, составляет покрытие. Состав, который наносится на стент. Лекарственное полимерное покрытие приклеивается к аблюминальной и боковой поверхности стента. Время разрушения после развертывания в артерии составляет 6 месяцев. Лекарственное и полимерное покрытие стента - менее 10 микрон. Высвобождение лекарства - высвобождение не менее 50% лекарства через 7 дней после стента. Минимум 70% высвобождения лекарственного средства через 48 дней после стента.Профиль входа дистального кончика -0,016 дюйма. Совместимость проводников - 0,014. Толщина стойки -73 мкм [0,073 мм] для всех диаметров от 2,25 до 4 мм. 12. Внутренний диаметр кончика катетера - 0,39 мм. Покрытие дистального отдела диафиза. -Гидрофильный (поливинилпирролидон). Тело стента.Полиэфирный блок амид (PEBEX) - эти материалы используются для наконечника и ступицы, а также на теле катетера. Материал баллона на стент - со полиамид на основе полиамида сополимер на основе Полиамида 11. Срок хранения не менее 24 месяцев. |
| 10 | Система установки коронарного стента, выделяющего эверолимус | Система установки коронарного стента, выделяющего эверолимус, диаметром (мм): 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4; длиной (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38. Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, Соотношение металл/артерия не более 13.3% для диаметра 3.00 мм, и 12.8 % для диаметра 4.00 мм. укорочение 0% , отскок не более 4.4% при номинальном давлении. Срок выделения лекарственного вещества 80% за 30 дней, и 100% в течении 120 дней. Размеры по заявке конечного получателя. Срок годности – 36 месяцев. |
| 11 | Стент с лекарственным покрытием | Коронарная стент-система, покрытая сиролимусом, представляет собой комбинированный продукт устройство/лекарство, состоящее из двух компонентов: коронарная стент-система из сплава хрома-кобальта F562; поверхность инертная, обработана методом ионной имплантации для уменьшения высвобождения ионов Cr, Co и Ni, покрыта биостойкой полимерной матрицей, содержащей сиролимус (в дозе 0,90 мкг/мм2) в просвете. Устройство представляет собой баллонорасширяемый коронарный стент внутри быстрозаменяемого доставляющего катетера. Состав покрытия, которое накладывается аблюминально на поверхность стент системы, включает комбинацию Акрилового и гидрофобного сополимеров, смешанных с сиролимусом. Номинальные дозы сиролимуса на стенте 0,90 мкг/мм2. Активный фармацевтический ингредиент (АФИ): Сиролимус. Неактивные ингредиенты; Акриловый и гидрофобный сополимер Неактивный и биосовместимый полимер Р5 Полимер Р5 смешиватеся с сиролимусоми наносится на стент, получая однородное покрытие на аблюминальной поверхности. Стент подходит для крепления к баллонам доставляющего катетера различных размеров, от 2,0 до 4,0 мм. Система доставки быстрой смены катетера с баллоном, расположенным на дистальном конце. Дистальный стержень состоит из двух лучей, один используется для расширения баллона, а второй представляет собой проводник. Проксимальный стент представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали. Визуальные проксимальные маркеры из состава золота 24 К (0,9 ± 0,1mm) расположены на расстоянии 88 см и 98 см от дистального вспомогательного наконечника катетера, позиционирование которого не требует помощи рентгеноскопии. Характеристики компонентов стента: Длина стента (мм) 8; 12; 15; 18, 23; 28; 32; 36; 40. Доступные номинальные диаметры стента (мм) 2.0, 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00. Толщина каркаса 62 μm. Дизайн стента: открытые ячейки. Рабочая длина системы доставки 141 см. Соотношение металл/артерия в среднем 14%. Сжимаемость менее 1 %. Средняя сократимость менее 5 %. Совместим с коронарным проводником (макс.)-0.014” (0,36 мм). Совместим с проводниковым катетером 5 F (1,65 мм). Номинальное давление 7 бар. Расчетное давление разрыва 17 бар. Продукт используется для увеличения просвета коронарной артерии у пациентов с симптомами ИБС вследствие образования очагов протяженностью ≤ 40 мм в нативной коронарной артерии диаметром от 2,0 мм до 4,0 мм. Способ стерилизации - этиленоксид. Размеры по заявке заказчика. |
| 12 | Стент – система платино-хромовая с лекарственным покрытием эверолимус | Система коронарного стента из сплава платины и хрома с лекарственным покрытием эверолимус. Изделие имеет уникальную конструкцию с низкой начальной полимерной нагрузкой, аблюминальным покрытием и биоразлагаемым полимером, который способен снижать риск тромбоза и необходимость в проведении продолжительной двойной антитромбоцитарной терапии. Система стента состоит из платино-хромовой платформы стента с аблюминальным лекарственным/полимерным покрытием, которая устанавливается на систему доставки Monorail. Материал изготовления стента: Платино-хромовый сплав (PtCr) Доступные длины стентов (мм): 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48 Доступные диаметры стентов (мм): 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,5, 5,00 Лекарственное вещество: Аблюминальное покрытие (внешняя поверхность стента) полимерного носителя с приблизительно 1 мкг эверолимуса на мм2 общей площади поверхности стента, максимальным номинальным содержанием полимера 351 мкг и содержанием лекарственного вещества 287 мкг на самом большом стенте. Эффективная длина системы доставки: 144 см Номинальное давление раздувания: 11 атм (1117 кПа) Внутренний диаметр проводникового катетера: ≥ 0,056 дюйма (1,42 мм) Внешний диаметр шафта катетера: Проксимальная часть: 2,1 F (0,70 мм) Баллон для доставки стента: Баллон с двумя рентгеноконтрастными маркерами номинально на 0,4 мм длиннее стента на каждом конце. |
| 13 | Система коронарного стента c лекарственным покрытием | Коронарный стент из кобальт-хромового сплава (CoCr), соответствующий требованиям стандарта ASTM F562/ПМК (полимолочная кислота) и лекарственный препарат Biolimus A9 (BA9).Система доставки состоит из баллонорасширяемого стента, предварительно установленного на систему с рабочей длиной катетера 142 см. Система доставки стента быстрой замены имеет две рентгеноконтрастные метки, которые отмечают концы стента при рентгеноскопии для правильного расположения стента. Система доставки совместима с проводниками диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), с проводниковыми катетерами с внутренним диаметром 5 Fr (0,056 дюйма). Дизайн балок – гофрированные кольца.Гибридный дизайн ячеек - прямые перемычки с дугообразными коннекторами.Толщина стенки для диаметров 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3,25 мм- 84 мкм, для диаметров 3.50; 4.00; 4.50 мм - 88 мкм. Поперечный профиль стента не более 0,045”. Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045”. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016”. Расчетное давление разрыва в зависимости от диаметра стента: 16 АТМ для стентов диаметром 2,00-3,25 мм; 14 АТМ для стентов диаметром 3,5-4,5 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM. Лекарственное покрытие Biolimus A9 с высоколипофильным цитостатиком. Аблюминальное биодеградируемое покрытие, включающее лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты, является биосовместимым. Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг на 1мм длины стента.Полное высвобождение лекарственного вещества Biolimus A9 и разрушение полимерного покрытия происходит в течение 6-9 мес. Диаметр стента: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5 мм. Длина стента: 5,0: 8; 9; 12; 13,14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32, 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40, 44, 48 мм. Стерильный. Предназначено только для одноразового использования. |
| 14 | Стент для коронарных сосудов | Матерьял изготовления стента из кобальта хромовый сплав L605, покрытый смесью сиролимуса 1,4Мг/мм и биостабильных полимеров.Стент предварительно установлен в системе доставки, система доставки стента представляет собой баллонный катетер быстрой замены, также называемый RX. Дистальная часть катетера покрыта прочным гидрофильным покрытием для минимизации Нейлон и Пебакс трение и улучшить его отслеживаемость, имеются 2 металлических маркера рентгеноконтрасных маркера на катетере. Совместим с направляющим катетером 6F Рабочая длина катетера 142 см, стержень катетера (диаметр) 2F Проксимальный, 2.6F Средний, 2,6F дистальный Расстояние от входа проводника до кончика 25 см Входной профиль 0,016 дюйма Рекомендуемый проводник 0,014 дюйма Доступные диаметры 2,0–4,5 мм Доступные длины 9 а 49 мм Толщина стен стента: 75 микрон для стента от 2 до 2,5 мм. 80 микрон для стента от 2,75 до 3,5 мм. 85 микрон для стента диаметром от 4 до 4,5 мм. Номинальное давление стента 9/10/11 атм Номинальное разрывное давление 16 атм, средне разрывное давление 22 атм Диаметр стента (Ø 2,00 мм - Ø 4,50 мм, длинна от 9 мм- 49 мм). |
| 15 | Баллон с лекарственным покрытием | Катетер баллонный с лекарственным покрытием для выполнения процедур чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики. Лекарcтвенное вещество паклитаксель. Доза лекарственного вещества 3μg/mm². Размер частиц лекарственного вещества 2-3μm, исключает возможность эмболизации. Доставляющий катетер имеет спиральный дизайн для лучшего контроля. Материал баллона PEBAX. Рабочая длина катетера 1350 мм. Размер дистального шафта 2.7Fr. Кроссинг пройиль баллона 0.026'' - 0.035''. Совместимость с гайд катетерами 5F и более. Совместимость с проводниками 0.014''. Варианты исполнения: диаметр 2.0/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм, длина 9//14/16/18/20/24/28/31/35/38 мм. |
| 16 | Катетер баллонный для ЧТКА, выделяющий Паклитаксел | Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной не менее 140 см. Профиль входа не более 0,017”. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не более 2.0F. Диаметр дистального шафта не более 2.5F (Ø 2.0 – 3.5 мм), 2.6F (Ø 4.0мм). Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия шафта. Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не менее 13 атм (Ø 2.0-3.5 мм) и 12 атм (Ø 4.0мм). Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3мкг Паклитаксела на 1 мм2. Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0. |
| 17 | Коронарный баллонный катетер с сиролимус покрытием | Баллонный катетер покрытый сиролимусом, диаметр баллона (мм) 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, длина баллона (мм) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Баллон с покрытием сиролимусом предназначен для лечения ишемической болезни сердца при рестенозе стента, повреждений в мелких сосудах и бифуркации коронарной артерии.Баллон с технологией, не содержащей полимеров, в которой частицы сиролимуса субмикронного размера инкапсулируются фосфолипидом-носителем лекарственного средства и распыляются на поверхность баллона, чтобы получить 100% покрытие с менее чем 10% Коэффициент вымывания в артерии. Сиролимус в качестве активного ингредиента присутствует в тканях до 120 дней, тогда как терапевтический индекс препарата составляет до 90 дней. Баллон имеет диаметр проксимального стержня - 1,95 F, диаметр дистального стержня - 2,67 F, профиль входа наконечника - 0,016, профиль пересечения - 0,029. Баллон надувается при номинальном давлении - 8 бар, а максимальное рекомендуемое номинальное давление разрыва - -14 бар. Баллон — совместимость с проводником 0,014 RX и совместимость с направляющим катетером — 6F, количество складок баллона — 2 и 3, где 2 сгиба — диаметр 1,5 мм. Срок годности покрытого баллона составляет 2 года. |
| 18 | Баллон с лекарственным покрытием паклитаксель | Баллон с лекарственным покрытием Паклитаксел, применяемый для лечения рестеноза в стенте, новых поражений и мелких сосудов с полезной длиной 142 см. Баллон с лекарственным покрытием доставляет активный лекарственный препарат Паклитаксел (3,5 мкг/мм2 из расчета развернутой поверхности баллона) к целевому поражению. Время высвобождения лекарственного препарата 30-60 секунд. Имеет 2 штампованных маркера из платины (90%) и иридия (10%). Совместимость с проводником 0,014 (0,36 мм), рекомендованная совместимость с проводниковым катетером 5F. Номинальное давление 8 атм, расчетное давление разрыва 14 атм. Наружный диаметр дистального отдела стержня: 2,5 F для 2,00–3,50 мм/2,7 F для 4,00 мм. Внешний диаметр переходного стержня: 2,5 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Внешний диаметр проксимального стержня: 2,1 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Метод стерилизации Этиленоксид (ЭО). Размеры: диаметр (мм) 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; длинна (мм) 10, 15, 20, 25, 30 |
| 19 | Коронарный баллон с лекарственным покрытием для ЧТКА | Баллонный катетер с покрытием, содержащим сиролимус, предназначенный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Покрытие нанесено на баллон, расположенный в дистальной части катетера, содержит сиролимус (доза 1мкг/мм2)— лекарственный препарат, который действует как антипролиферативное средство и противовоспалительный иммунодепрессант. Рентгенконтрастные маркеры на баллоне: 2 шт. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5F(1,5-3,75мм), 6F(4-5мм). Рабочая длина шафта – 140 см, профиль кончика – 0,016". Номинальное давление раздувания баллона 6 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 12 атм. Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размеры баллонов: 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00мм Диапазон длин баллонов: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40мм. Размеры баллонов по заявке заказчика |
| 20 | Проводник с датчиком коронарного инвазивного давления | Проводник с датчиком давления верата • Проводник с датчиком давления предназначен для измерения фракционного резерва кровотока коронарного и периферического сосудистого русла в двух режимах: 1) при введении медикаментов, вызывающих максимальную гиперимию (FFR); 2) безмедикаментозного режима (iFR), а также поддержки проводимых по нему баллонных катетеров и иных инструментов. • Состоит из 1) проксимальной части с тефлоновым покрытием, поворотным устройством и коннектором с модульным разъемом для подключения к считывающему устройству; 2) тела проводника диаметром не более 0,014” на всем протяжении; 3) дистального гибкого участка длиной не менее 30см. Наличие гидрофильного покрытия на расстоянии не менее 27 см. от датчика давления. • Наличие гибкого рентгенконтрастного кончика длиной не более 3см., прямой или J-образной формы, за которым расположен пъезоэлектрический датчик давления. Кончик имеет плоский несущий компонент, позволяющий придавать ему желаемую форму. • Коннектор с 5 площадками контакта для проводника, разъемом формата RJ45 на гибком проводе для подключения к модуля пациента. • Рабочая длина проводника 185 или 300см. • Не более 1 шт. в упаковке. Стерильно. Для одноразового применения. • Совместим с системами ComboMap, SmartMap, S5, S5i, S5X, S5iX, Core, CoreMobile волкано |
| 21 | Катетер для внутрисосудистых коронарных ультразвуковых исследований | Катетер для ультразвуковых исследований коронарного и периферического сосудистого русла, цифровой, системы волкано. • Состоит из: 1) проксимальной части с разъемом для подключения к интерфейсу пациента, 2) тела диаметром не более 2,9F в проксимальной части и не более 3,3F в дистальной и 3) кончика, несущим ультразвуковой датчик. • Рабочая длина катетера – не менее 150 см. Совместим с проводниковыми катетерами диаметром не менее 5F (1,67мм) и интервенционными проводниками диаметром не более 0,014” (0,36мм). На расстоянии не более 100 см. от дистального конца расположены 2 маркера для корректного позиционирования катетера при лучевом и бедренном доступах. Длина OTW участка – не менее 24 см. от дистального конца, наличие гидрофильного покрытия на всем протяжении OTW участка. Атравматичный дистальный конец катетера имеет внешний диаметр не более 0,48 мм. и содержит 3 рентгенконтрастных маркера, расположенных на расстоянии 10мм друг от друга, необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера. • Длина ультразвукового датчика не более 5мм, расположенный на расстоянии не более 10 мм от дистального конца катетера, внешний диаметр катетера в месте расположения датчика не более 3,5F (1,17 мм). • Возможность работы катетера в трех режимах: 1) двухмерной эхографии, 2) одновременного измерения динамики кровотока и эхографии, 3) виртуальной гистологии. Возможность реализации всех трех режимов с обзором сосудистого русла на 360⁰ без вращения катетера вокруг своей оси. • Глубина обзора – не более 20 мм. • Пиковые значения акустической мощности: в режиме двухмерной эхографии – не более 2,93х10-3 мВт/см2, в режиме одновременного измерения кровотока и эхографии – не более 7,98х10-2 мВт/см2. Длительность ультразвукового импульса не более 161х10-3 мкс вне зависимости от режима работы катетера. Частота повторения ультразвукового импульса не более 75,4 кГц, частота самого импульса не более 20МГц, усредненная частота – 18,6МГц. Тепловой коэффициент, определяемый как квадратичная мощность / 210 – не более 2,06х10-5. • Не более 1 шт. в упаковке. Стерильно. Для одноразового применения. |
| 22 | Баллонные катетеры | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F, 2.1/2.3F , для баллонов высокого давления 2.2/2.5 F.длина кончика 3мм. Профиль вхождения в поражение: 0.0168" (0.42мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм и 1.1мм. Длина плеча (конусной части баллона) 3.3мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм , длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. Срок годности 36 месяцев. |
| 23 | Коронарный баллон | Катетер баллонный коронарный размерами 1.2, 1.5, 1.75, 2.0 мм, длинной 6,8,10,12,15,20,25,30. Материал катетера Pebax. Дизайн катетера RX (Rapid Exchange). Semi-compliant баллон. Количество маркеров 2. Гидрофильное покрытие проксимального шафта. Размер дистального шафта 2.6F. Размер проксимального шафта 1.9F. Профиль кончика катетера 0.017”. Совместимость с гайд катетером размером не менее 5F (0.056”). Совместимость с проводниками 0.014”. Эффективная длина 142см. Номинальное давление 8 atm. Давление на разрыв 16 atm |
| 24 | Коронарный баллонный катетер для предилатации | Коронарный баллонный катетер состоит из катетера с направляющим стержнем и полужестким баллоном на дистальном конце. Имеет гидрофильное покрытие по всему периметру изделия. Эффективная длина катетера – 140±2 см. Диаметр баллона в сжатом состоянии – от 1.0 мм до 4.0 мм. Диаметр дистальной части катетера – от 2.36Fr до 2.7Fr (в зависимости от диаметра баллона). Совместим с проводниками диаметром не более 0.014”. Длина баллона – от 5 мм до 30 мм. Номинальное надувное давление – 6 атм. Номинальное давление разрыва вплоть до 14 атм. Материал баллона – Pebax. Катетер имеет один просвет для надувания/сдувания баллона и второй просвет на расстоянии около 28 см от баллона для продвижения проводника. Проксимальный стержень обеспечивает превосходную проксимальную управляемость с плавным переходом к дистальному стержню, который состоит из внешней нейлоновой трубки и внутренней три-экструзионной трубки с баллоном, лазером зафиксированные методом спайки с обеими трубками на дистальном конце. Две рентгеноконтрастные маркерные полоски из платины/иридия расположены внутри плеч баллона. На проксимальном конце баллонного катетера расположен порт Луер-лок(Мама) соединенного с трубкой из нержавеющей стали с покрытием из ПТФЭ. Совместим с индефлятором. Поставляется с таблицей расширения баллона по надувному давлению. |
| 25 | Балонный катетер Для ЧТКА | Полукомплаенсный баллонный катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики с системой быстрой смены. Возможность быстрой смены обеспечивается коаксиальным двухпросветным дистальным шафтом. Рабочая длина: 145 см. Расстояние от дистального конца до порта быстрой смены: 250 мм. Наличие 1 или 2 рентгенконтрастных маркеров. Длина маркеров: 0,7 мм. Кроссинг профайл 0,021”-0,027” (в зависимости от диаметра баллона). Двухлепестковая укладка баллонов с диаметром 1,0-1,25 мм, и трехлепестковая укладная для баллонов с диаметром 1,5-4,0 мм. Проксимальный диаметр шафта 2,1F (Ø 1.0-2.0 мм) и 2,3F (Ø 2.25-4.0 мм). Дистальный диаметр шафта 2,2F (Ø 1.0-2.0 мм) и 2,6F (Ø 2.25-4.0 мм). Возможность применения Kissing Balloon Technique с использования гайд-катетера диаметром 5F. Покрытие баллона: гидрофильное. Материал баллона: запатентованный Pebax с уменьшение толщины и сохранением прочности баллона. Номинальное давление 6 атм. Расчетное давление разрыва 16 атм. (Ø 1.0-3.0 мм) и 14 атм. (Ø 3.25-4.0 мм). Варианты диаметров баллона: 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 мм. Варианты длин баллона: 6, 10, 15, 20 мм. |
| 26 | Баллонные катетеры | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F, 2.1/2.3F , для баллонов высокого давления 2.2/2.5 F.длина кончика 3мм. Профиль вхождения в поражение: 0.0168" (0.42мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм и 1.1мм. Длина плеча (конусной части баллона) 3.3мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм , длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. Срок годности 36 месяцев. |
| 27 | Катетер дилатационный для ЧТКА | Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Mодели с баллонами размером 1,20-4,00мм показаны для дилатации с помощью баллоного катетера стенозированной части коронарной артерии или стеноза шунта в целях улучшения перфузии миокарда. Кроме того, катетер (модели баллонов от 2 до 5мм) показан для дилатации баллонорасширяемых стентов (из чистого металла или с лекарственным покрытием) после их введения и установки. Покрытие шафта: гидрофильное покрытие нанесено от порта проводника до области, находящейся непосредственно проксимальнее проксимального сужения баллона. Покрытие баллона: все баллоны оснащены (гидрофобным) покрытием некоторые баллоны имеют покрытие в области от дистального конца до проксимальной части баллона. Дистальная часть: состоит из двухпросветного и коаксильного катетеров; Проксимальная часть: представляет собой однопросветную гиподермическую трубку из нержавеющей стали с люэровским разъемом для раздувания/сдувания баллона; Диаметр баллона, мм: 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00 Длина баллона, мм: 6; 8; 12; 15; 20; 30 Материал баллона: PEBAX и нейлон Номинальное давление: 12 АТМ Давление разрыва: 20 АТМ при диаметре 2.00-4.00мм; 18 АТМ при диаметрах от 4.50-6.00 мм; Рентгенконтрастные маркеры: материал платина, иридий |
| 28 | Катетер баллонный коронарный Высокого давления | Катетер баллонный коронарный размерами 1.5,2.0,2.25, 2.5, 2.75, 3.0,3.25, 3.5,3.75, 4.0 мм, длинной 6,8,10,12,15,20,25,30. Материал катетера Nylon 11/12. Дизайн катетера RX (Rapid Exchange). Non-compliant баллон. Гидрофильное покрытие проксимального шафта. Количество маркеров 2. Размер дистального шафта 2.7F. Размер проксимального шафта 2.3F. Профиль кончика катетера 0.018”. Совместимость с гайд катетером размером не менее 5F (0.056”). Совместимость с проводниками 0.014”. Эффективная длина 135см. Номинальное давление 14 atm. Давление на разрыв 22 atm. |
| 29 | Баллонный катетер высокого давления | Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона и структура баллона: трехслойная - эластомер/нейлон/эластомер. Диаметр баллона (мм): 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0. Длина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Гидрофильное М-покрытие дистальных 32 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на баллонах длиной 6 и 8 мм. 2 ренгеноконтрастных маркера. Дистальный профиль баллона 0,036”. Дистальный кончик с профилем 0,42мм и длиной 2,9мм.. Баллон быстрой смены под проводник 0,014”. Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального шафта - 1,9 Fr, дистального 2,6 Fr. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22 atm (для баллонов диаметром 2.00-4.00) и 20 atm. (для баллонов диаметром 4.50-5.00). Дизайн баллона – трехлепестковый с короткими плечами 3мм. Тонкие и короткие рентгеноконтрастные метки длиной 0,8 мм и толщиной 25 мкм. Короткий стилет из нержавеющей стали в среднем шафте для усиления порта выхода для проводника и предотвращения изломов, для обеспечения передачи толкательного усилия от проксимального к дистальному сегменту катетера. |
| 30 | Универсальный дилатационный баллонный катетер | Универсальный дилатационный баллонный катетер показан для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для дилатации стенозированного участка коронарной артерии баллоном как для предилатации с целью улучшения перфузии миокарда, так и/или для постдилатации после имплантации стента в коронарный сосуд с целью оптимального расширения стента. Универсальный дилатационный баллонный катетер рассчитан на работу в диапазоне стандартного давления баллонов средней степени растяжимости и более высокого давления, как у нерастяжимого баллона. В зависимости от давления продукт может использоваться как полукомплайнсный, так и некомплайнсный баллон. Состоит из проксимальной гипотрубки из нержавеющей стали и из гибкой дистальной части с проводниковым просветом. Длина катетера составляет — 141 см. Совместим с коронарным проводником 0,014" (0,36 мм). Профиль вхождения 0,016’’, поперечный профиль 0,023’’. Баллон имеет два рентгеноконтрастных маркера, проксимальные визуальные маркеры расположены на 89 см и дистальные 99 см от кончика баллона, что помогает позиционировать систему без помощи рентгеноскопии. Номинальное давление (NP) при полукомплайнсном использовании - 6/8 atm, в некомплайнсном виде - 12/14 atm. Расчетное давление разрыва (RBP) - 16/18/20 atm. Трехлепестковая укладка баллона с гидрофильным покрытием на наружной стороне. Материал баллона Нейлон 12. Размеры: диаметр (мм) при полукомплайсном режиме: 1,25;1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; при некомплайнсном режиме 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; Длина (мм): 6, 10, 15, 20, 25, 30. Размеры по заявке получателя. |
| 31 | Баллонный катетер малого диаметра | Катетеры баллонные для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий. Диаметр (мм): 1,0; 1,25; 1,5 - 1 рентгеноконтрастная метка;2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 - 2 рентгеноконтрастные метки. Длина 5; 10; 15; 20; 30; 40 мм. Материал баллона Нейлон 12. Гидрофильное покрытие баллонного катетера M-coat. Наличие красного гибкого кончика катетера для лучшей видимости.Конусный сердечник проводника из нержавеющей стали для оптимальной способности к проталкиванию, для максимального увеличения усилия передачи. Входной профиль баллона 0,41 мм для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 1.5 мм и 0,43 мм для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Рабочий профиль баллона 0,58 мм для баллонных катетеров диаметром 1,0 мм, 0,62 мм для баллонных катетеров диаметром 1,25 мм, и 0,73 мм для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Рабочая длина катетера 145 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм., для баллонных катетеров диаметром 1,0-3,0мм, и 12 атм., для катеров диаметром 3,25-4,0 мм. Материал рентгеноконтрастной метки баллона: платина - иридий. Тонкие и короткие утопленные рентгеноконтрастные метки длиной 0,8 мм и толщиной 25 мкм. Наличие маркеров глубины на расстоянии 90см и 100см от см от дистального кончика катетера. Диаметр проксимального шафта - 1,9 Fr (0,64 мм), диаметр среднего шафта 2,5 Fr (0,84 мм), диаметр дистального шафта – 2,4 Fr (0,79 мм) – 2,7 Fr (0,89 мм) для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 1.5 мм и 2,6 Fr (0,87 мм) для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Совместим с проводниковым катетером 4Fr (0,050 дюйма / 1,27 мм). Совместим с проводником 0,014 дюйма (0,36 мм). Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 2.0 мм. |
| 32 | Индефлятор в наборе | Индефлятор для выполнения процедур стентирования. Наличие FDA, CE mark обязательно. Наличие флуорисцентного дисплея. Максимальное давление 30 atm. Объем колбы 20mL. Фиксатор stopcock: 3 положения, 900 psi. Длина магистрали 33см, предельное давление 900 psi. Обязательно наличие в комплекте Y коннектора с гемостатическим клапаном и дополнительной магистрали. Длина магистрали 20, 25, 40, 50. Тип клапана Клик / Резьбовой. Наличие тупозаточенной иглы и торкера обязательно. |
| 33 | набор Индефлятор | 1 шт. - Шприц индифлятора с давлением не более 30 атм по типу манометра с дополнительной линией от 15 до 32см (по заявке заказчика) с многоходовым краником высокого давления. Удобный непрозрачный поршень из поликарбоната, сам шприц от 20мл до 30 мл (по заявке заказчика) с ценой деления в 2 мл, циферблат под углом 45% в максимальной доступности для глаз, с ярким белым циферблатом и черным текстом для четкой визуализации. Манометр имеет три типа ручки (по заявке заказчика) Бочка образная, Т образная, и круглая, все виды имеют эргономичный захват и прорезы, для работы в мокрой среде, сокращает риск проскальзывания при высоких давлениях. Охват колбы шприца манометра так же имеет 2 типа рукояти для поддержки во время индифляции и дефляции, по сторонам и пистолетного типа (по заявке заказчика) так же 3 вида спусковых механизмом горизонтальный для спуска большим пальцем руки и рукояткой для мягкого спуска при помощи всей ладони. 1 шт. - У- образный коннектор с гомеостатическим клапаном типа «клик» от 7,5 до 9 ФР (по заявке заказчика) так же имеет 2 силиконовые мембраны позволяющие сократить утерю крови во время процедуры по технологии пересечение. 1 шт. - Устройство вращения проводника. Устройство сделано из ABC пластика, корпус покрыт ромбовидными точками, чтобы обеспечить лучшее сцепление при работе в перчатках. Внутренняя металлическая часть является динамическим запирающим механизмом, который позволяет контролировать проводник и свободно манипулировать им. Диаметр проводника 0,014"-0,025". 1 шт. - Инструмент для ввода проводника (тупая игла). Инструмент сделан из нержавеющей стали длиной не менее 95 мм, имеет ступицу из медицинского поликарбоната, ID 0,022 ″ и OD G21.В единой упаковке плотной прозрачной сверху и бумажной снизу для лучшей визуализации целостности товара. Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Метод стерилизации: Этиленоксидом |
| 34 | Петля ловушка | Петля ловушка представляет собой петлю для удаления инородных тел выполненную из Платино-вольфрамовых и никель-титановых материалов. Наружный шафт катетера покрыт PTFE обеспечивая наилучшую проходимость катетера. Наличие специальной ручки для наилучшего контроля. Эффективная длина катетера 1250мм. Рабочий диаметр большой петли 6/8/12/16/24/33мм. Рабочий диаметр малой петли 4/6/10/15/20/22мм. Совместимость с катетерами 6/7F. |
| 35 | Дилатационный и перфузионный коронарный катетер | Дилатационный и перфузионный коронарный катетер - предназначен для диагностики и лечения поражений коронарных артерий с острой тотальной окклюзией. Катетер позволяет: расширить стенозированный участок острой тотальной окклюзии до диаметра 1,28 мм (+/- 0.0254 мм), определить локализацию и протяженность поражения, визуализировать состояние артерии дистальнее места острой тотальной окклюзии, а также местно ввести лекарственные средства. Дилатационный и перфузионный коронарный катетер 0,014" – быстрозаменяемый катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА), имеет одно отверстие в проксимальной части и двойное в дистальной: Постепенно увеличивающийся диаметр внешнего просвета позволяет добиться эффекта расширения. Общая длина катетера 138см (+/-2 см)., дистальная часть 25 см., материал дистальной части Pebax. Профиль прохождения (кончик) ≤0,019" / 0,5 мм, длина кончика 2,5 (+/-1 мм)., поперечный профиль ≤0,026" / ≤ 0.65 мм. Радиоизотопные маркеры: пять 24-каратных золотых маркера. Катетер имеет атравматический закругленный кончик конической формы для пенетрации тромба, вызывающего тотальную окклюзию просвета сосуда. Диаметр катетера постепенно увеличивается, достигая максимума в 1,28 мм (+/- 0.0254 мм). Подобная конструкция позволяет добиться эффекта Доттера перед установлением стента или устройств для ЧТКА, а также местно вводить лекарственные средства и проводить дистальную ангиографию, при наличии тромба, посредством введения контрастной среды через катетер. Нажимная мощность и гибкость (на дистальном конце) катетера высокая. Управляемость высокая. Совместимость с принадлежностями: Совместим с любым проводниковым катетером размером 6F, совместим с коронарным проводником размером 0,014" (0,356 мм). Совместим с физиологическим солевым раствором с гепарином и контрастной средой. Совместим со стандартными лекарственными средствами для ЧКВ. Катетер имеет стилет и оболочку, как защитные элементы для дистального отдела. Упаковка индивидуальная, стерильная. Способ стерилизации - этиленоксид. |
| 36 | Удлинительный проводниковый катетер | Удлинитель проводникового катетера используется в качестве вспомогательного устройства для пациентов, проходящих диагностику или интервенционное лечение коронарных и/или периферических сосудов. Однопросветный катетер быстрой замены; размеры - совместимые с проводниковыми катетерами диаметра 5F, 6F, 7F и 8F. Длина 150 см, имеет стержневой сегмент овальной формы из нержавеющей стали. Дистально после стержня из нержавеющей стали располагается сегмент просвета длиной 25 см. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части сегмента просвета, длиной 10 см. Рентгенконтрастный дистальный конец, длиной 1.3 мм. Сегмент просвета имеет зону нарастания гибкости за счет снижения плотности металлической обмотки на дистальной части, длиной 12 мм. Два позиционных указателя на стержневом сегменте, расположены на расстоянии 95 и 105 см от дистального наконечника соответственно. Наличие переходной зоны между проксимальной частью зоны просвета и стержневым сегментом для плавного вхождения устройств в зону просвета. |
| 37 | Удлинитель коронарного катетера | Катетер проводниковый удлинительный, используется для обеспечения дополнительной резервной поддержки и доступа к дистальным поражениям. Направляющие детали удлинённого катетера помогают доставлять коронарные стенты, баллоны и другие интервенционные устройства во время процедур ангиопластики, которые помогают восстановить кровоток через коронарные и периферические артерии. Рабочая длина катетера 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), имеет гидрофильное покрытие с наконечником по технологии TruFlex ™=2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, однократного применения. |
| 38 | Двухпросветный катетер быстрой замены | Предназначен для использования в коронарных или периферических артериях. Двухпросветный поддерживающий катетер быстрой замены (Rx), совместим с проводниками диаметром не более 0,014 дюйма/0,36 мм. Катетер имеет два просвета: типа OTW, идущий по всей длине катетера, и просвет для быстрой замены (Rx) на дистальном конце. Рабочая длина 135 см. Наличие двух указателей глубины, расположены на расстоянии 95 и 105 см от дистального наконечника. Мягкий кончик конической формы. Наличие двух рентгеноконтрастных указателей, первый обозначает дистальный конец катетера, второй расположен на расстоянии 8 мм от дистального наконечника, обозначает дистальный конец просвета OTW. Дистальная часть (15 см) имеет гидрофильное покрытие. Просветы полностью покрыты MDX (силиконовым) покрытием. На OTW просвет устанавливается съемный стилет. Поперечное сечение катетера овальное, площадь поперечного сечения 0.67 мм2. Шафт катетера усилен плетением из нержавеющей стали, Rx секция имеет дополнительное усиление в виде плоских стежней из нержавеющей стали. Профиль входа в поражение не более 1.5 F. Рекомендованный направляющий катетер диаметром не более 5F. |
| 39 | Двухпросветный OTW микрокатетер | Двухпросветный поддерживающий катетер с тремя портами выхода проводника, для использования в коронарной и/или периферической сосудистой сети. Предназначен для поддержки проводников во время доступа к сосудам, обеспечивает канал для локальной доставки контрастных веществ. Катетер типа OTW (Over the Wire) с двумя просветами, которые идут по всей длине катетера. Рабочая длина 140 см. Совместим с проводниками размера 0,014 дюйма / 0,36 мм или меньше. Имеет два указателя глубины, расположенные на расстоянии 95 и 105 см от дистального наконечника. Наличие трех рентгеноконтрастных указателей; первый обозначает дистальный конец самого длинного просвета (концевого просвета) катетера; второй рентгеноконтрастный указатель расположен на расстоянии 8 мм от дистального наконечника, обозначает дистальный конец более короткого просвета (стилетного просвета) катетера; третий - расположен на расстоянии 12 мм от дистального конца, указывает местоположение дополнительного выходного порта, на 180° противоположного порту выхода стилетного просвета. Дистальная часть катетера (25 см) имеет гидрофильное покрытие. Внутренняя поверхность просветов полностью покрыта MDX (силиконовым) покрытием. На стилетный просвет устанавливается съемный стилет. Наличие двух удлинителей на проксимальном конце с указанием просвета на соединениях Люэра. |
| 40 | Проводниковые катетеры | Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071”. Наружный диаметр 5-8F. Размеры 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 45 – 130. |
| 41 | Катетер проводниковый | Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии(extra backup) длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой мультипоперс. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058”; 6Fr-0,071”, 7Fr-0,082”; 8Fr-0,091”. Максимальное давление 725 psi. Наличие возможности выбора катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметром 6, 7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники мать и дитя и техники «целующихся» баллонов. |
| 42 | Проводниковый катетер диаметром 7F, 8F, 9F, 10F длиной 55, 80, 90, 95, 98, 100 см | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" (А). Типы кончиков: judkins left, judkins right, judkins curved left, judkins curved right, extra back-up, amplatz left, amplatz right, MPA, MPB, left coronary bypass, right coronary bypass, internal mammary, left coronary judkins technique, left coronary extra pack-up shapes, right coronary judkins technique прямой (STR), многоцелевой (MPC), многоцелевой (MPD), хоккейная клюшка, почечный I маленький, renal curve (adult), J-образный, контралатеральный I, II, вертебральный. Размеры: длина 55, 90, 95, 98 100 и 125 см. Размеры по заявке Заказчика. |
| 43 | Проводящая система различной жёсткости | Проводящая система различной жёсткости, модификации: свержесткий для проведения транскатетерной имплантации клапана Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую манёвренность.Гидрофильное покрытие AQ обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгенконтрастная платина в составе- обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в селективном сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80,90, 135, 145, 180, 260, 300 см |
| 44 | Коронарный проводник для комплексных реканализаций | Коронарный проводник диаметр 0,014 дюйма (0,37 мм), длина 190 и 300 см, спиральная оплетка 20 см, гидрофильное покрытие 20 см, рентгеноконтрастный участок 4 см, нагрузка на кончик (сила прохождения пораженного участка) 0,5 гс, тип кончика: прямой и J-тип. Быстро принимает форму, атравматичный кончик. Вращаемость 1:1. Средняя жесткость проводника. Технология Внутренней оплетки (ТВО). Проводники имеют сердечник из нержавеющей стали, сужающийся на дистальном конце. Сужающийся дистальный конец проводника покрыт проксимальной пружиной из нержавеющей стали и дистальной рентгеноконтрастной пружиной из платины и никеля, позволяющей проводить рентгеноскопический контроль. Все проводники имеют припой из олова/серебра на дистальном кончике. На проксимальный конец проводника нанесено покрытие из политетрафторэтилена (ПТФЭ), а на дистальную часть проводника нанесено гидрофильное покрытие. Гидрофильное покрытие гибкого дистального сегмента проводника на всем протяжении кроме кончика 1 см. |
| 45 | Коронарный проводник для мягких поражений | Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 |
| 46 | Коронарные проводники для хронических окклюзий | Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014”/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Ренгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. Технология DuoCore с соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника.Наличие проксимальных маркеров: 1 маркер для проводников Extra Floppy , 2 маркера для проводников Hypercoat, 3 маркера для проводников Intermediate. Возможность выбора жесткости кончика: 1 грамм для проводников Floppy, 0,6 грамм для проводников Extra Floppy, 1 грамм для проводников Hypercoat, 3,6 грамм для проводников Intermediate.Наличие силиконового кончика длиной 2 мм. для проводников Floppy, Extra Floppy, Intermediate.Проводник состоит из корпуса (стальной стержень SUS 304), оболочка ствола - политетрафлюроэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом. |
| 47 | Коронарный управляемый проводник | Коронарные проводники для для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 |
| 48 | Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзии | Коронарные проводники для хронических окклюзий Диаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймов Наличие длин, см: 190, 300 см Наличие длин спирали: 15, 16 см Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 17 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 465 см Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой Степень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 |
| 49 | Коронарный управляемый проводник | Оптимальная прочность проволоки, гидрофильное покрытие и стержень 0,26 мм обеспечивают превосходную толкание внутреннего катетера. Благодаря уменьшению, возможности повреждения внутренней стенки в извитых сосудах риск осложнений сводится к минимуму. Диаметр: не более 0,010" (0,26 мм) Наличие длин, см: 330 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3.0 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 8 см Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 170 см, остальные 160 см покрыто селиконом Варианты дистального кончика - прямая форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 |
| 50 | Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии | Универсальный коронарный проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см, 300 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Прочный наконечник для сохранения формы. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core»+ полимерная оболочка, наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Повышенная гибкость. Передача вращения наличие 1:1 Вес дистального сегмента: 0.8 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 20 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой, J и предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства: 36 месяцев. |
| 51 | Гидрофильный коронарный проводник | Гидрофильный коронарный проводник с кончиком 0.014” для сложных и хроническийх окклюзий. Основная технология ACT ONE, реакция крутящего момента ACT ONE обеспечивает лучшую реакцию крутящего момента без движения хлыста. Полимерный капюшон 41см + гидрофильное покрытие. Нагрузка 3.0 г. Длина катушки 8.5см, многопроволочная катушка обеспечивает крутящий момент, реакцию крутящего момента, долговечность и гибкость, передача вращения наличие 1:1. Длина гидрофильного покрытия – 41 см, длина – 190см. Форма кончика прямой и Pre Shape, сохраняет форму и эффективность проводника даже после пересечения очага повреждения. Рентгеноконтрастная длина 3 см, Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шафт. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные оклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин, в течении процедуры |
| 52 | Коронарный управляемый проводник для хронических окклюзии | Коронарные проводники для для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Наличие полимерной оболочки не менее 20см и не более 22см. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах,не менее 0.8 и не более 1.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 |
| 53 | Коронарный проводник | 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: PILOT 50 - 1.5г / PILOT 150 - 2.7г / PILOT 200 - 4.1г. Степень поддержки в дистальной части: PILOT 50 - 5.9г / PILOT 150 - 6.0г / PILOT 200 - 5.9г. |
| 54 | Коронарный проводник пенетрационный | Коронарный проводник диаметр 0,014 дюйма (0,37 мм), длина 190 и 300 см, длина оплетки 15 см, рентгеноконтрастность 3,5 см. Нагрузка на кончик (сила прохождения пораженного участка) 14 гс. Конический наконечник: самый низкий профиль наконечника на рынке, диаметр кончика 0,008 дюйма. Cамая высокая нагрузка на кончик или проникающая сила 432 г/с/мм2. Предназначен для прохождения значительных стенозированных поражений. Проводники имеют сердечник из нержавеющей стали, сужающийся на дистальном конце.Сужающийся дистальный конец проводника покрыт проксимальной пружиной из нержавеющей стали и дистальной рентгеноконтрастной пружиной из платины и никеля, позволяющей проводить рентгеноскопический контроль. Все проводники имеют припой из олова/серебра на дистальном кончике. На проксимальный конец проводника нанесено покрытие из политетрафторэтилена (ПТФЭ), а на дистальную часть проводника нанесено гидрофильное покрытие. |
| 55 | Аспирационный катетер | Экстрактор тромба с конструкцией быстрой замены (RX), Корпус катетера имеет проксимальную одно просветную и двух просветную конфигурацию. ➢ Проксимальный простой просвет укреплен внутренней проволочной сеткой. для придания системе возможности проталкивания и используется для экстракции тромба. ➢ Двойной дистальный просвет также имеет сетку и является гибким Дистальная часть катетера покрыта гидрофильным покрытием (HYDRAX PLUS) Совместим с проводниковыми катетерами 6F/7F, с направляющим проводником 0,014 дюйма Рентгеноконтрастный маркер 1 на кончике. Общая полезная длина катетера 140 см Корпус катетера (диаметр) 6F проксимально 1.4 mm=4.2F, дистально 1.6 mm=4.8F, выходной профиль 0,021 дюйма 7F проксимально 1.6 mm=4.8F, дистально 1.8 mm=5.4F, выходной профиль 0,025 дюйма Длина быстрой замены 17,5 см. Производительность всасывания 6F - 1,70 куб.см/с 7F - 2,34 куб.см/с Содержание: 1 катетер для извлечения сосудистых тромбов 2 вакуумных шприца с поршнем 1 расширение 1 односторонний ключ 2 фильтрующих ведра для сбора сгустков |
| 56 | Коронарный микрокатетер | Коронарный микрокатетер Корпус катетера оплетен плоской проволокой из нержавеющей стали с переменным шагом для создания колонной структуры, с высокой силой нажатия на проксимальном конце и более адаптивно на дистальном конце, что в сочетании с несколькими внешними полимерными сегментами разной твердости, обеспечивает устройству прекрасную проходимость Внутреннее тефлоновое покрытие облегчает прохождение инфузионной жидкости без трения. На проксимальном конце катетера имеется гнездовой разъем Люэра. Дистальная часть заканчивается закругленным атравматичным наконечником длиной 0,6 мм для предотвращения повреждения артерий по мере продвижения. В 0,6 мм от дистального конца имеется двойная рентгеноконтрастная маркерная полоса, состоящая из 2 противоположных С-образных знака из платины и иридия, которые помогают визуализировать устройство. Дистальная часть катетера покрыта прочным гидрофильным покрытием. (HYDRAX PLUS), наносится погружением и последующим отверждением Совместимость с вариантами Проводник 0,014 дюйма Минимальный диаметр направляющей катетер: 1,05 мм Максимальное давление инфузии 300 фунтов на квадратный дюйм. Рентгеноконтрастные маркеры: один на расстоянии 0,6 мм от кончика. Полезная длина катетера 135 и 150 см. Длина гидрофильного покрытия 70 и 90 см. Внешний профиль 2,5F проксимальный 1,8F дистальный Внутренний диаметр 0,55 мм проксимально 0,45 мм дистально Диаметр и длина наконечника 0,60 мм. Полезная длина коронарного микрокатетера: 135 см. Полезная длина коронарного микрокатетера: 150 см. |
| 57 | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа | Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038" |
| 58 | Интродьюсер в комплекте с иглой для радиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018") |
| 59 | Армированный интродьюсер для доступа к артериям нижних конечностей, 90 см | Армированные интродьюсеры для доступа к артериям нижних конечностей с наличием рентгенконтрастного маркера. Диаметр интродьюсеров 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. Длина интродьюсера не менее 90 см. Материал интродьюсера: внутренняя оболочка – ПТФЭ, оболочка из нержавеющей стали и наружная оболочка – полимер. Наличие рентгенконтрастного маркера на дистальном конце интродьюсера. Форма интродьюсера: прямая. Силиконовое гидрофобное покрытие наружной поверхности дистального участка длиною 30 см для 5F, 6F, 7F и 8F. Наличие гемостатического клапана. Для 5F, 6F, 7F и 8F – съемный гемостатический клапан для возможности удаления для аспирации тромботических масс, для 4F: фиксированный гемостатический клапан. Форма расширителя: прямая и изогнутая. Рекомендуемый проводник: не менее 0,035”. |
| 60 | Диагностический катетер | Катетеры ангиографические Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная. |
| 61 | Диагностические катетеры | Катетер диагностический. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа |
| 62 | Индивидуальный процедурный комплект CPT с принадлежностями для ангиографии | 1 шт.- Защитное покрытие: на стол 137х150 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 150 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 150 ± 2см на 137 ± 2см из полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м2. Центральный слой размером 150 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка с размером, маркировка нанесена печатью. 1 шт.- Простыня одноразовая 280х430 см. Простыня для ангиографии одноразовая, размером 430 см на 280 см. Покрытие изготовлено из трех видов нетканого материала: нетканый материал SMS плотность 40 грамм на м2, гидрофильный нетканый материал плотностью 106 грамм на м2, полиэтилен медицинского класса. Общая ширина простыни 280 см ± 5 см, длина 430 см ± 5 см. Гидрофильный нетканый материал расположен ниже на 27 см верхней части простыни, имеет размер в длину 150 см и в ширину 140 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям 75см от верха и 48см от верха усиленной части. Все четыре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея. Размер отверстия диаметром 6,2 см круглой формы радиального доступа закрытый для стерильности антиадгезионной бумагой 15 см на 19 см. Размер отверстия с овальными отверстиями размером 10х7 см феморального доступа закрытый для стерильности антиадгезионной бумагой 15 см на 19 см. Нетканый материал ламинирован для избежание выделение ворса в мокром состоянии Простынь с двух сторон имеет края из полиэтилена медицинского класса, коэффициент прозрачности пленки ASTM D1003 не менее 96,8%, позволяющего управлять консолью операционного стола на расстоянии, без натяжения, размером в длину 430 см ± 5 см и в ширину 70 см ± 5 см толщиной 50микрон. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, сверхпрочные, бесшовные, не прошитые другим тканным материалом чтобы защитить стерильную зоны от REстерилизации и обеспечить стабильную прочность. Простыня имеет карманы по краям для сбора жидкости глубиной 95мм±5мм по всей длине простыни. Простыня имеет маркировку с указанием положения простыни относительно пациента. 1 шт.- Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Нетканый материал ламинирован для избежание выделение ворса в мокром состоянии и не позволяет впитываться, оставлять следы крови и другим биологическим жидкостям на рентгенозащитном костюме, медицинской одежде. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Усиление проклеить по всему периметру. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, для защиты проникновения жидкости к телу медицинского работника и тем самым позволяет избежать REстерилизацию, манжета на рукавах сшита системой обмётывание предотвращает осыпание (распускание) срезов материалов из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Халат должен упакован в косынку из SMS c двумя целлюлозными салфетками для рук. Размер XL 1 шт.- Халат усиленный М. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Нетканый материал ламинирован для избежание выделение ворса в мокром состоянии и не позволяет впитываться, оставлять следы крови и другим биологическим жидкостям на рентгенозащитном костюме, медицинской одежде. Размеры: ворот в длину 18 см, передняя часть от линии горловины до низа 121 см, общая ширина в развёрнутом виде 143 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 129 см, длина рукава до верхней точки плеча 71 см, ширина груди 60 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 70 см, ширина усиленной части в области груди 43 см. Усиление проклеить по всему периметру. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, для защиты проникновения жидкости к телу медицинского работника и тем самым позволяет избежать REстерилизацию, манжета на рукавах сшита системой обмётывание предотвращает осыпание (распускание) срезов материалов из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Халат должен упакован в косынку из SMS c двумя целлюлозными салфетками для рук. Размер M. 1 шт. - Перчатки: неопудренные №8,0. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, коричневые, размером 8,0. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Перчатки анатомической формы, текстурированные на пальцах. Перчатки размером в длину 272 мм и в ширину 101±5 мм. Толщина стенки для всех размеров: палец - 0,21-0,22 мм; ладонь - 0,19-0,20 мм; манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18 мм, с валиком. Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P., соответствуют стандарту ГОСТ ISO10282-2017, позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 1 шт. – Перчатки: неопудренные №7,5. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, коричневые, размером 7,5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Перчатки анатомической формы, текстурированные на пальцах. Перчатки размером в длину 270 мм и в ширину 95±5 мм. Толщина стенки для всех размеров: палец - 0,21-0,22 мм; ладонь - 0,19-0,20 мм; манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18 мм, с валиком. Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P., соответствуют стандарту ГОСТ ISO10282-2017, позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 1 шт. – Перчатки: неопудренные №7. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, коричневые, размером 7. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Перчатки анатомической формы, текстурированные на пальцах. Перчатки размером в длину 268 мм и в ширину 89±5 мм. Толщина стенки для всех размеров: палец - 0,21-0,22 мм; ладонь - 0,19-0,20 мм; манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18 мм, с валиком. Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P., соответствуют стандарту ГОСТ ISO10282-2017, позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 30 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 1 шт. Защитное покрытие 120х120 см. Покрытие защитное изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной не менее 60 микрон. Полиэтиленовой плёнки медицинского класса обеспечивает 100% прозрачность для в видимости монитора. Ширина покрытия составляет 120 ± 2 см, длина 120 ± 2 см. При раскрытии защитного покрытия не требуется дополнительного разрыва или разреза пленки для полного охвата защитного экрана. Покрытие обладает 2 положениями собранном и растянутым виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет 38 ± 3 см в ширину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт. Защитное покрытие для снимков круглое R65. Покрытие для снимков R-65 см из полиэтилена медицинского класса толщиной не менее 60 микрон. Полиэтиленовой плёнки медицинского класса обеспечивает 100% прозрачность для в видимости монитора. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего отверстия составляет 35-39см в длину. В стянутом состоянии - 118±2см в длину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт. - Проводник диагностический 180 см, 0,035. Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1 шт. - Чаша: для хранения проводника 2500 мл. Чаша для хранения проводника 2500 мл общий диаметр 243 ± 1.5 мм, высота 81 ± 1.5 мм. Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Чаша изготовлена из полипропилена медицинского класса. Бионагрузка продукта составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1 шт. – Чаша 250 мл. Чаша сделана из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. Цвет синий, красный, прозрачный по желанию клиента. 1 шт. - Чаша 250 мл, стакан (прозрачный). Чаша прозрачная 250 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 55 ± 1.5 мм. 1 шт. - Зажим для обработки операционного поля. Зажим одноразовый, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина 19 cм. Сделан из полипропилен медицинского класса плюс 30% стекловолокно. Зажим имеет кольцевые ручки, зубчатый наконечник для надежного удержания предметов и металлический соединительный стержень для плотной фиксации материала. 1 шт. - Шприц с ручками и ротатором (12 мл). Шприц для введения контраста 12 мл одноразовый, без вращающего адаптера. Корпус шприца сделан из медицинского стекловидного поликарбоната. Плунжер изготовлен из карбоната кальция, заполненного полипропиленом, плунжерная прокладка изготовлена из эластомера силикона. Колпачок луер лок изготовлен из поликарбоната. Шприц имеет собственную силиконовую смазку, которая позволяет легко перемещать плунжер в цилиндре и создавать сопротивление высокому давлению, не позволяющему пропускать кровь, контрастное вещество и медицинские растворы. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 12 мл, шкала легко читается. 1 шт. - Шприц 10 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 1шт. - У – коннектор. Y-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик». Корпус изготовлен из поликарбоната, включает 4-ре основные части, изготовленные из поликарбоната: вращательное устройство, корпус, верхнее покрытие. Внутри гемостатического клапана имеется спираль 9Fr для полной и частичной активации и деактивации. Изготовлен из медицинского силикона Med4930. Общая ширина устройства - 1,46"(37мм) и 3,39"(86мм) в длину. Устройство должно обладать вторичным просветом с канюлей Люэра, сформированной на основном просвете в дистальной части. Устройство оснащено кнопкой деактивации, которая закрывает клапан в основном просвете полностью одним нажатием по типу "клик". На проксимальном коне покрытия расположены зажимные полосы по всему радиусу покрытия, чтобы гарантировать надежный захват. 1шт. - Инфузионная линия 150 см. Удлинительная линия: длиной 150 см, изготовлена из прозрачной ПВХ трубки, с соединениями типа Луер Лок. Устойчивы к давлению до 4 бар. Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65мм. Удлинительная линия для инфузионного насоса. 2шт. - Держатель трубки и проводов надежно размещает и удерживает аспирационную трубку и провода других инструментов. Держатель позволяет управлять инструментами одной рукой, предотвращает падение инструментов со стерильного поля. Размер основы 75х75мм, полная длина застежки 9см, общая толщина 4мм. 1 шт. – Шовный материал. Нить хирургическая, USP 2/0, длиной 75 см, цвет фиолетовый, игла колющая, изогнутая 1/2 длиной 30 мм.. Шовный материал для длительной фиксации ИМН к коже для облегчения проведение экстренных и плановых интервенционных вмешательств. 1шт. - Пленка рентгенконтрастная (см) - измерительная двухкомпонентная прозрачная рентгенконтрастная лента (шаг 1 см) для определения длины и ширины исследуемого участка сосудов во время интервенционных вмешательств. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Все компоненты упакованы в единую герметичную стерильную упаковку из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. На упаковке Стикер - Этикетка на процедурный комплект прямоугольную форму из полуглянцевой самоклеящейся бумаги. В передней части кроме основной информации, также имеется 2 отрывных стикера, которых указываются номер продукта и номер серии производителя продукта. Метод стерилизации: этиленоксидом. |
| 63 | Системы для защиты от дистальной эмболии | Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм |
| 64 | Устройство защиты от дистальной эмболии | Устройство для защиты от дистальной эмболии. Представляет собой конический фильтр установленный на системе доставки. Материал фильтра – нитинол, который обеспечивает отличную гемосовместимость. Плетеная конструкция фильтра и круглый дистальный кончик исключают риск травмы сосуда. Точный аксиальный контроль и устойчивость к перегибам обеспечивают проходимость в сложной извитой анатомии. Золотая петля позволяет точно идентифицировать статус открытия и положения фильтра в сосуде. Рентгеноконтастные маркеры на дистальном и проксимальном концах фильтра. Маркер на дистальном конце катетера доставки. Маркер на дистальном конце катетера для извлечения фильтра. Диаметр ячеек фильтра обеспечивает низкое эндоваскулярное давление и непрерывность кровотока. Устройство для извлечения одновременно закрывает фильтр со всех сторон, что минимизирует потерю эмболов, закрытие фильтра можно производить под любым углом. Совместимость с любым проводником 0,014”. Совместимость c направляющим катетером с минимальным внутренним диаметром 0,066’’. Профиль дистальной части в сложенном состоянии 3,2 Fr /4,2 Fr. Размеры: Ø корзины фильтра 3,4,5,6,7,8 мм. Рабочая длина доставки катетера – 190 см и 320 см. |
| 65 | Самораскрывающийся стент системы для каротидных артерий | Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rх портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм |
| 66 | Каротидный стент с противоэмболической защитной системой | Самораскрывающийся нитиноловый стент для сонных артерий. Толщина страты 240 μm. Стент полностью рентгеноконтрастный и не требует наличия маркеров, что существенно упрощает и ускоряет процедуру его позиционирования. Защитная система снаружи каркаса стента в виде сетчатого рукав из нити полиэтилентерефталата (PET), толщиной 20 мкм. Обеспечивает непрерывную противоэмболическую защиту за счет размер пор 165 мкм. Стент должен иметь нулевое укорочение. Стент должен иметь открытую ячейку и одинаковую радиальную устойчивостью по всей длине. Наличие технологии поддержания оптимальной длины размещения независимо от диаметра сосуда, что устраняет необходимость в конической конструкции стента и упрощает работу в извилистой анатомии. Системе доставки 6F c RX-портом на расстоянии 33 см. Совместимость с проводником 0.014", проксимальными или дистальными устройствами EPD. Диаметр от 6 до 10 мм, длина от 20 до 60 мм. Рабочая длина 135см. |
| 67 | Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики | Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) диаметр баллона (мм): 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 12,0, длина баллона (мм): 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, рабочая длина катетера (мм): 800, 1350, 1900. Катетер баллонный дилатационный (ЧТА) представляет собой высокоэффективный баллонный катетер, состоящий из вводимого по проводнику катетера с баллоном, закрепленным на дистальном кончике. Два рентгеноконтрастных платиновых маркера указывают на положение баллона в кровеносном сосуде. Вариант исполнения Rapid Exchange (RX) Наличие атравматического кончика. Дизайн баллона semi-compliant. Материал баллона Nylon. Номинальное давление 7 Атм. Дистальный шафт 2.8 Fr. Проксимальный шафт 2.3Fr. Минимальный кроссинг профайл 0.025". Эффективная длина 135 см. Минимальный размер гайд катетера 5F (0.056″). Совместимость с проводником 0.014". Вариант исполнения Over the wire. Дизайн баллона semi-compliant. Материал баллона Nylon. Номинальное давление 7 Атм. Дистальный шафт 5 Fr. Минимальный кроссинг профайл 0.060". Эфективная длина 80/135/190 см. Совместимость с интродьюсерами 5F / 6F / 7F. Совместимость с проводником 0.035". |
| 68 | Балонный катетер периферический | Система доставки OTW и Monorail. Диаметр баллона 1.5; 2; 2.5; 3.0; 3.5 и 4.0 мм. Длина баллона 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 мм. Шафт 90 см и 150 см. Материал баллона Nybax. Номинальное давление 8 ATM. Давление разрыва 14 ATM. Совместимость с проводником 0.014". Совместимость с интродьюсером 4 F. Профиль кончика 0.017" (среднее значение). Профиль баллона 0.031" (среднее значение). Два высококонтрастных платиноиридиевых маркера для точного позиционирования. Наличие гидрофильного покрытия для прохождения сложных поражений. Ускоренное время дефляции баллона. |
| 69 | Баллонные катетеры для ЧТА 0,018 | Периферический катетер баллонный дилатационный с рабочей длиной доставляющей системы 90, 130 и 150 см. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5-ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шафта: не более 3,8 и не более 3,9F (для Ø 6.0/7.0 мм x 170-200 мм). Номинальное давление (NP) не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 12 атм (ø 5.0мм x 150мм, ø 6.0-7.0мм х 20-200мм), не менее 13 атм (ø 4.0-5.0мм x 170-200 мм), не менее 14 атм (ø 2.0 - 3.5мм x 200мм), не менее 5 атм (ø 2.0 - 3.5мм x 20 - 170мм, ø 4.0мм x 20 - 150мм, ø 5.0мм x 20 - 120мм). Минимальный диаметр интродьюсера не более 4F (ø 2.0 - 7.0 мм), не более 5F (ø 6.0 x 120 - 200 мм, ø 7.0 x 80 - 200 мм). Совместимость с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм. |
| 70 | Баллонный катетер для ЧТА 0,035“ | Катетер баллонный периферический, совместимый с проводником 0,035”. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер с контролируемым комплайенсом. Покрытие на баллоне: гидрофобное с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров: 2. Диаметр шафта не более 5.4F. Покрытие шафта: гидрофобное. Номинальное давление (NP) не менее 8 атм (ø 10-12 мм.), не менее 9 атм (ø 3.0-9.0 мм). Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 10 атм (ø 12.0 x 40-120 мм) 11 атм (ø 10.0 x 20-120 мм), 12 атм (ø 9.0 x 20-120 мм) 14 атм (ø 8.0 x 20-120 мм), 15 атм (ø 7.0 x 20-250 мм), 16 атм (ø 6.0 x 20-250 мм), 19 атм (ø 5.0 x 20-250 мм), 20 атм (ø 4.0 x 20-250 мм), 21 атм (ø 3.0 x 20-250 мм). Рабочая длина системы доставки: 90, 130 и 170 см. Минимальный диаметр интродьюсера не более 5F (ø 3.0 - 7.0 мм), 6F (ø 8.0-10 мм) 7F (ø 12). Совместимость с проводником: 0.035". Диаметр баллона: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.00 мм. Длина баллона: 20, 40, 60, 80,100, 120,150, 170, 200, 250 мм. |
| 71 | Проводник периферический сосудистый | Диаметр-0,014 дюймов. Длина- 182 см, 300 см. Материал сердечника-Нержавеющая сталь. Покрытие- Полимерное гидрофильное, рентгеноконтрастное в дистальной части 10 и 38 см, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Жесткость кончика- 3г, 6г. Форма кончика-Формируемый прямой или изогнутый дистальный сегмент. Длина гибкого кончика -8 мм, 11 см. |
| 72 | Полимерный периферический проводник | Полимерный проводник с мягким кончиком 0.014” и 0.018”, средней жесткости для широкого спектра процедур от легкого стеноза до твердых окклюзий. Полимерный капюшон + гидрофильное покрытие. Нагрузка 3.0 г.с. и 4.0 г.с. Длина гидрофильного покрытия – 50 см, длина – 200см, 235см, 300см. Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шафт. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные оклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. 1мм «Мини-Шейп» от кончика проводника. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин в течении процедуры. |
| 73 | Проводник усиленной поддержки | Проводник внутрисосудистый. Диаметр 0,035 дюймов, 0,038 дюймов. Длина 75 см, 145 см, 180 см, 260 см. Материал сердечника нержавеющая сталь. Конструкция сердечника - усиленная поддержка. Покрытие тефлон (PTFE). Форма кончика: прямой, J 3 мм, формируемый дистальный сегмент 3 см. Длина гибкого кончика 1 см, 4 см, 6 см, 7 см. |
| 74 | Периферический проводник | Проводник предназначен для всех уровней периферического вмешательства. Основной материал: двойной гибридный жесткий нитинол. Тип проводника - супер жесткий. Внешний диаметр: 0.014", 0.018", 0.035". Длина изделия: 180, 260, 300 см. Дистальная рентгеноконтрастная оплетка: полиуретановый слой с вольфрамом, 25 см. Гибкая длина наконечника: коническая 1 или 5 см. Маркер катушки наконечника: на 0,014 "и 0,018" – золотой. Форма наконечника: прямой и угловой. Дистальная часть покрыта гидрофильным покрытием длиной 25 см. Длина гибкого кончика: 1 см - для внутреннего диаметра 0,014" и 0,018"; и 5 см - для внутреннего диаметра 0,035 ". Внешний диаметр: 0,014” / 0,36 мм., 0,018” / 0,46 мм. Полная длина проводника: 180 см., 260 см., 300 см. Длина проксимального покрытия: 155 см., 275 см. Основной материал: двойной гибридный жесткий нитинол. Проводник сочетает в себе маневренность, проходимость и поддержку устройства для достижения цели. Превосходная тактильная обратная связь. Проксимальная спиралевидная структура из PTFE обеспечивает прочное сцепление с валом направляющего провода для управляемости и комфортного обращения. Лучший в своем классе по отслеживаемости. Повышенная устойчивость к изгибам благодаря очень жесткому проксимальному стержню из нитинола даже при сложных поражениях. Улучшенная платформа для интервенционных устройств. Прочный проксимальный стержень из нитинола обеспечивает дополнительную поддержку устройства. Проксимальное спиральное PTFE покрытие ограничивает поверхностный контакт в просвете катетера, уменьшая трение и улучшая отслеживаемость по направляющей проволоке. |
| 75 | Периферический поддерживающий катетер | Периферический поддерживающий катетер первоrо выбора. NaviCross Периферический поддерживающий катетер совместимый с проводниками диаметром до 0.035" (0.89 мм). Предназначен для проведения и поддержки проводника для обеспечения сосудистоrо доступа к периферическим сосудам, за исключением церебральных и коронарных. Позволяет производить замену проводника, а также вводить контрастные препараты. Шафт: двойная оплетка, нержавеющая сталь по всей длине. Длина катетера: 65, 90, 135 и 150 см. Диаметр катетера: 4 Fr. Маркеры: 1 внутри стенки и 2 внешних рентгеноконтрастных маркера. Покрытие гидрофильное на протяжении 40 см. Форма кончика: прямой или загнутый 30°. Длина кончика 12 мм. |
| 76 | Ангиографический проводник | Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см |
| 77 | баллонно-расширяемая ренальная и билиарная стент-система размерами: диаметры стента (мм): 5.00, 6.00, 7.00; длина стента (мм): 12, 15, 18. | Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим заболеванием ренальных артерий после субоптимальной чрескожной транслюминальной ренальной ангиопластики (PТRA), вызванной новообразовавшимся сужением атеросклеротического поражения и рестенозом и для паллиации злокачественных новообразований в билиарном дереве с диаметром референтного сосуда 5,00 мм. до 7,00 мм у пациентов, подходящих для чрескожной транслюминальной ангиопластики (PTA) и процедур стентирования. Доступные диаметры стента (мм): 5.00, 6.00, 7.00, Отклонение: ± 5%; Доступная длина стента (мм): 12, 15, 18; Отклонение: ± 0.3мм; Используемая длина катетера (эффективная длина): 1500мм ± 20 мм; Общая длина катетера: 1570мм ± 20 мм; Внешний диаметр дистального вала: 1.08±0.02мм; Внешний диаметр проксимального вала: 0.730 +0.046/-0.010мм; Стент: Электрополированный сплав L605 с кобальтом и хромом, вырезанный лазером из бесшовных труб в гибридной конструкции; Баллон для доставки стента: Полу-совместимый, полиамидный баллон, номинально 1 мм длиннее стента. Длина и местоположение монтируемого стента определяется радиопрозрачными маркерами. |
| 78 | Система баллон расширяемых периферических стентов | Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый матричный. Монтированный на системе доставки, совместимой с 6/7 Fr интродьюсер и 0.035” проводником. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Профиль - 0.079". Рабочая длина катетера 80 или 135 см. Нормальное давление в баллоне - 8 атм., максимальное - 12 атм. Диаметр стента 5; 6; 7; 8; 9; 10. Длина: 17, 27, 37, 57 мм. |
| 79 | Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения, на проводнике 0,035” | Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде «пистолетной» рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Cовместимость с проводниковым катетером не более 6Fr. Гидрофобное покрытие шафта. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 30; 40; 60; 80; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0 мм. |
| 80 | Стент периферический для поверхностной бедренной и подколенной артерий | Самораскрывающийся нитиноловый стент с расширенными кончиками. Предназначен для лечения стенотических поражений и рестенозов поверхностной бедренной и подколенных артерий (Р1;Р2;Р3) Дизайн стента – двойная спираль. На стент нанесены 12 танталовых рентгеноконтрастных меток, расположенных на его концах (т.е. по 6 с каждого конца). Система доставки состоит из внутреннего трубчатого узла, который содержит проводник с просветом, иглы системы доставки стента и гильзы, обеспечивающей устойчивость системы, которые соединены друг с другом с помощью ручки. Высокая радиальная поддержка. Выраженная гибкость Минимальное укорочение. Диаметр:5, 6,7мм. Длина: 60.80.100.120 mm Электрополировка 6F .035” OTW . Трехпросветная система доставки. Гидрофильное покрытие дистальных 30 см Длина катетера:: 80 & 130 cм |
| 81 | Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов (подвздошных), | Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов (подвздошных), стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шафта не более 5,2 F. Cовместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении стента. Рабочая длина системы доставки (см): 70; 120. Диаметр стента (мм): 7; 8; 9; 10. Длина стента (мм): 30,0; 40,0; 60,0; 80,0. |
| 82 | Система венозного стента | Самораскрывающийся стент из нитинола с расширенным концами (3мм). Предназначен для лечения стенозов и окклюзий подвздошных и бедренных вен. Метки: 3 танталовые и 3 нитиноловые (нерентгенконтрастные) метки на каждом конце. Структура стента сетчатая, скреплена попеременно 3 и 6 перемычками. Выраженная радиальная поддержка. Гибкость. Диаметр: 10 – 20mm (шаг 2 мм) Длина: 40 – 160mm (шаг 20 мм). Электрополировка. 0.035” OTW триаксиальная система доставки. Длина системы доставки: 80 & 120cm. Удобная ручка для раскрытия стента с двумя скоростями. МРТ-совместимость стента. Размерный ряд позволяет стентировать вены с большим диаметром и на большом протяжении. |
| 83 | Баллон с лекарственным покрытием для периферических сосудов | Катетер баллонный для ЧТА выделяющий паклитаксел, стерильный, однократного применения. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Покрытие баллона - равномерное покрытие связующим носителем-матрицей, содержащей не более 3 мкг паклитаксела на 1 кв.мм. Матрица покрытия - паклитаксел и бутирил-тригексилцитрат. Наличие системы защиты баллона от повреждения. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров: 2 шт. Диаметр шафта не более 3,8F. Номинальное давление (NP) не более 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не более 15 атм (ø 2,0-5.0мм), и не более 12 атм (ø 6.0-7.0мм). Минимальный диаметр интродьюсера: 4F (ø 2.0 - 4.0 мм), 5F (ø 5.0-7.0мм). Совместимость с проводником - 0.018 ". На проксимальном конце катетера расположено два порта Люэра. Рабочая длина системы доставки (см): 90; 130; 150. Диаметр баллона (мм): 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0. Длина баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0. |
| 84 | Устройство для закрытия места пункции сосудов | Устройство для закрытия сосудов представляет собой эффективную механическую систему для закрытия места пункции бедренной артерии. В сочетании с мощной системой герметизации, он обеспечивает надежную герметизацию с помощью коллагеновой пробки и эффективно спроектированного анкера. Сосудистое закрывающее устройство представляет собой простое трехэтапное закрывающее устройство, простое в использовании и обеспечивающее быстрый гемостаз. закрывает и размещает артериотомию между якорем и коллагеновой губкой. Гемостаз достигается в первую очередь механическим способом якорь-артериотомия-коллагеновый сэндвич, который дополняется коагуляционными свойствами коллагена.Специально разработанное устройство, совместимо со стандартными существующими интродьюсерами, используемыми во время интервенционных процедур, которое не тредует смены интродьюсера по сравнению с другими существующими аналогами, что снижает кровопотерю, и травмотизацию сосуда,можно использовать с существующими 6 и 8 Fr., интродьюсерами, используемыми во время интервенционных процедур с рабочей длиной до 12 см.Размер устройства: 6F и 8F. Общая длина устройства: 205 ±10 мм.Эффективная длина устройства: 155 ±10 мм.Полный период деградации: 90 дней.Совместимость с интродьюсерной оболочкой: Устройство 6F, совместимое с интродьюсерами 6F и 7F. Устройство 8F, совместимое с интродьюсерами 8F и 9F. |
| 85 | Устройство для закрытия артериального доступа 5-8 Fr | Устройство для закрытия артериального доступа диаметр 6 Fr, рабочий диапазон 5-8 Fr. Наличие заранее заряженного нерассасывающегося шовного материала пролен 000 с автоматически сформированным узлом внутри корпуса устройства. Наличие триммера для затягивания узла. Каждое устройство должно быть в отдельной стерильной упаковке. |
| 86 | Датчик давления одноканальный | Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления. Мониторинг внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Сервисный комплект для датчика давления предоставляется поставщиком. (кабель для монитора, держатель датчика давления, органайзер для установки одноразовых датчиков давления) Метод стерилизации: этиленоксидом. |
| 87 | Емкость (шприц-колба) для наполнения на 150 мл | Колба одноразовая для введения контраста с линией для заполнения. Материал: высокопрочный прозрачный пластик из полипропилена. Объем колбы: 150 мл, Максимальное давление: 1200PSI(84bar) , Система крепежа: типа Linder Luer (колба прикручивается к установке) или эквивалент. Характеристики: Прозрачные; Позволяют выявлять воздух в шприце; Оптимальное сопротивление давлению; Двойной поршень-максимальная герметичность и защита от аспирации воздуха. Совместим к аппаратам Medrad, (Mark V, Mark 7, Mark V plus, Mark V Provis) Angiomat (Illumena). Срок стерилизации:3 года.Метод стерилизации: Этиленоксидом |
| 88 | Манжета для гемостаза лучевой артерии | Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником, исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительных двух раздувающих баллона. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 мл максимальным объемом нагнетания 18 мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии VELCRO. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер. Возможность выбора длины манжеты 24 см и 29 см. |
| 89 | Набор манифолда с тремя портами | 1 шт. Манифолд с 3 портами F/Rot.MLL. Манифолд сделан из медицинского поликарбонатного материала с тремя легко вращающийся кранами. Максимальное рабочее давление составляет 750 psi или 50 атм/бар. 1 шт. Шприц для введения контраста 12 мл одноразовый. Корпус шприца и вращающийся адаптер сделан из поликарбонатного материала. Плунжер изготовлен из карбоната кальция, заполненного полипропиленом. Плунжерная прокладка изготовлена из эластомера силикона. Шприц имеет собственную силиконовую смазку. Luer Lock изготовлен из поликарбоната. 1 шт. - Удлинительная линия 150 см для безопасного переноса жидкости. Изготовлен из прозрачной ПВХ трубки медицинского назначения устойчивого к перегибам, с соединением типа Luer Lock. Надежное соединение Luer Lock предотвращает случайное отсоединение. Устойчивы к давлению до 30 psi (2 бар). Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65 мм. 1 шт. - Инфузионная система - вентилируемая инфузионная система. Сделана для поставки жидкости с мягкой упаковки, таких как хлорид натрия 0,9% или складной упаковки, к пациенту и обеспечивает легкое и надежное соединение инфузионной системы с флаконом. Эластичная нижняя часть капельной камеры позволяет осуществить заполнение одним нажатием. Система сделана из 3-х составляющих: вентилируемый шип (острие), линия и роликовый зажим. Шип является со скоростью потока 20 капель примерно на 1куб. Шип встроен в капающую камеру длинной 60мм. Камера сделана из мягкого поливинилхлорида. Камера имеет встроенный фильтр в 15микрон, сделан из акрилонитрилбутадиенстирол+нейлон мембраны. Имеется клапан против обратного тока раствора или крови. Прозрачная верхняя часть капельной камеры улучшает визуализацию капель и расчет скорости инфузии. Линия (трубка) сделана из поливинилхлорида, не содержит диэтилгексилфталат - материал, с внутренним диаметром 3,0 мм и наружным диаметром 4,1 мм. Общая длина - 150см. Надежное соединение Луер Лок предотвращает случайное отсоединение инфузионной системы. Роликовый зажим сделан из полистирола, белого цвета. Упакован в герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Метод стерилизации: этиленоксидом. |
| 90 | Инфузионная линия высокого давления | Линия высокого давления. Размеры: 1,8 x 4.78 мм. Длины 50, 75, 100, 120, 150см. Сочетает возможность высокого давления с гибкой трубкой. Материал: Pvc, выдерживает давление: 1200 PSI (82 Бар). Соединение тип: Луер лок. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. Метод стерилизации: этиленоксидом. |
| 91 | Система ротационной атерэктомии | Система ротационной атерэктомии представляет собой катетерное изделие для проведения ангиопластики с использованием эллиптического бура с алмазным напылением на конце гибкого приводного стержня. Двигаясь по проводнику коаксиально и вращаясь со скоростью 190000 оборотов в минуту, бур осуществляет абляцию бляшек, превращающихся в мелкие частицы, впоследствии выводимые через ретикулоэндотелиальную систему организма. Возможно применение буров следующих размеров: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 и 2,5 мм. Длина катетера составляет 135 см. Cистема включает в себя три основных компонента: проводник, консоль и манипуляционную рукоятку/катетер. Совместимость рукоятки манипуляционной с катетером с бурами всей размерной линейки; Возможность замены катетера с буром без потери положения проводника; Кнопка запуска и остановки вращения на рукоятке манипуляционной; Кнопка запуска и остановки режима пониженных оборотов. Назначается пациентам с кальцификацией коронарной артерии, которые отвечают одному из нижеприведенных критериев отбора: однососудистое атеросклеротическое поражение коронарной артерии со степенью стеноза, при которой возможно проведение проводника; многососудистое поражение коронарной артерии, которое, по мнению врача, не создает неоправданный риск для пациента; пациенты, перенесшие ЧКА, с рестенозом нативной коронарной артерии после баллонной ангиопластики; пациенты с атеросклеротическим поражением нативного сосуда коронарной артерии длиной менее 25 мм. |
| 92 | Проводник Для ротационной атерэктомии | Направляющий проводник для доступа к коронарным сосудам, одноразового использования, длина проводника 325 см, диаметр кончика 0,014 дюйма, материал – нержавеющая сталь. Наличие цельного сердечника из нержавеющей стали, который передает крутящий момент для предсказуемого управления. Наличие модификаций проводников различной жесткости дистальной части – мягкий и жесткий. Платиновая оплетка для обеспечения видимости и дополнительной безопасности при проведении ротационной атерэктомии. |
| 93 | Многоконтактный катетер для абляции почечных артерий | доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fr (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралевидном (винтообразном) дистальном конце и распрямляющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см; Вес: 9,07 кг; Входная мощность: От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц в универсальной сети электроснабжения, входная номинальная мощность 200 ВА; Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 12 Вт (от 100 до 700 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц/От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц; Точность подачи мощности при использовании катетера Symplicity Spyral™: ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом/ ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от > 200 до 1200 Ом. |
| 94 | Катетер дилатационный коронарный с лезвиями для ангиопластики | Интервенционная кардиология. Ангиопластика Доступные диаметры баллонов (мм) 2,0х5, 2,0х10, 2,0х15; 2,25х5, 2,25х10, 2,25х15; 2,5х5, 2,5х10, 2,5х15; 2,75х5, 2,75х10, 2,75х15; 3,0х5, 3,0х10, 3,0х15; 3,25х5, 3,25х10, 3,25х15; 3,5х5, 3,5х10, 3,5х15; 3,75х5, 3,75х10, 3,75х15; 4,0x5, 4,0x10, 4,0x15. Эффективная длина катетера 1350 мм. Оснащен двойными рентгеноконтрастными платиновыми маркерами размером 1 мм. Номинальное давление баллона: 608 кПа (6 атм). Давление разрыва 1216 кПа (12 атм). Наличие трех лезвий для баллонов размером 2-3.25мм. Наличие четырех лезвий для баллонов размером 3.5-4.0 мм. Высота лезвия баллона 0.13mm что исключает риск перфорации сосуда. Совместимость с гайдкатетерами 1.8mm/6F. Совместимость с проводниками размером 0.36mm/0.014inch. Наличие гидрофильного покрытия шафта HydrosurfTM для максимальной проходимости катетера. |
| 95 | Дилятационный баллонный катетер большого размера | Баллон циллиндрической формы. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Количество складок на баллоне, не менее – 3 шт. Инфляция баллона возможна без проводника. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Не содержит латекса. Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более - 2%. Дизайн шафта коаксиальный. Атравматичный кончик. Специальный дизайн для раскрытия стенозов в извитых сосудах: • Короткие «плечи» баллона • Дизайн баллона:- минимизирует выпрямление сосуда во время проведения ангиопластики. - позволяет более точно подобрать баллон Длина баллона, не менее - 20; 40; 60мм. Диаметр баллона, не менее - 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26мм Материал баллона - композит (многослойный). Материал баллона обладает исключительной прочностью, что позволяет выдерживать высокое давление и работать даже с кальцифицированными поражениями. Номинальное давление наполнения баллона, не менее – 4; 6атм Расчетное давление разрыва, не менее -12; 14; 16; 18 атм Длина катетера, не менее -80, 120 см. Совместимый проводник, не более -0,035 дюйм Совместимость с интродьюссером, не более - 7; 8; 9; 10; 12 F |

Генеральный директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                                       Амрин С.О