Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор | Бифазный дефибриллятор с функцией синхронизации (взрослый / педиатрический) Размер: не более 360 x 280 x 250 мм (ширина х высота х глубина); Вес: не более 6,5 кг с электродами подушек, батареей, принтером; не более 7,2 кг с дефибрилляторными лопастями; Мощность: не менее 100-240 VAC: 50/60 Hz Режим работы полу автомат: Непрерывный мониторинг и стимуляция, Дефибрилляция при не менее 270 Дж энергии в течение не менее 2 минут каждые не менее 12 секунд, в течение длительного времени в среднем не менее 2 [удары / минута]; Энергия для внешней: не менее 2-5-7-10-20-30-40-50-60 -80-100-150-200-270-360 [J] Энергичная доступность: Автоматическое отключение шока через не менее 30 с после зарядки ЭКГ Временной интервал: не менее 4,4 секунды при скорости не менее 25 мм/с Чувствительность: не менее 0,25 0,5 1 2 4 [cm/mV] or Auto Частотный ответ на дисплей: не менее 2 [Hz] – 25 [Hz] Сетевой блок питания Тип: Встроенный Напряжение: не менее 90...240 В Сила тока: максимально не менее 1,2 A Частота: не менее 47...63 Гц AC Коэффициент мощности: не менее 0,97 с коррекцией коэффициента мощности Дисплей: Размеры: не менее 7 дюймов (не менее 177,7 мм) по диагонали, активная область не менее 150 x 92 мм Тип: Цветной ЖК-дисплей TFT Разрешение: не менее 800 х 480 пикселей Аккумулятор: Тип: Ni-MH не менее 10,8 В 3000 мАч Вес: не менее 620 г Емкость: не менее 5 часов непрерывного мониторинга или не менее 200 разрядов мощностью не менее 200 Дж Индикатор: не менее 5-ступенчатый индикатор на экране и светодиодный индикатор выключении Время зарядки в случае полного отсутствия: не менее 2,5 часа для полной зарядки Защита батареи от перегрева: схема управления батареей обеспечивает предотвращение перегрева элементов батареи. Кроме того, корпус батареи оборудован плавким предохранителем на не менее 75 ° C, который отключает цепь в случае перегрева Многофункциональные наружные электроды-лопасти .Не менее 1 штуки лопастей для взрослых и педиатрических пациентов. Взрослый ø: не менее 97,6 х 65,4 мм; педиатрический не менее 43,2 ø - Кабель ЭКГ 3-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор): диапазон входного сигнала ± 10 [мВ]; Толерантность постоянного тока ± 320 [мВ]; Частотный ответ не менее (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц] MUSCLE FILTER не менее (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц] Сетевой фильтр не менее 50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ] GAIN не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE Время восстановления <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара входной шум Максимум. не менее 20 [uVpp] Импеданс входа ЭКГ Мин. не менее 20 [M] CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ Время восстановления после перегрузки <5 [s] Толерантность пакемакера Макс. не менее 700 [мВ] / 2 [мс], Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс] обнаружение PACEMAKER Максимум. не менее 700 [мВ] / 2 [мс] Толерантность дефибриллятора Макс. не менее 400 [Дж], Задержка сигнала 10 [мс] (в совокупности с отображением), Блокировка Автоматическая, частота выборки 8 [кГц] Разрешение рекламы не менее 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит] уровеньПредела обнаружения QRS 200 [мкВ] проверка электрода ЭКГ- падения на электрод проверка шума канала ЭКГ На канал классификация Защита от дефибрилляции, класс CF - ЭКГ 5-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор) : диапазон входного сигнала ± 10 [мВ] Толерантность постоянного тока ± 320 [мВ] Частотный ответ не менее (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц] MUSCLE FILTER не менее (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц] Сетевой фильтр не менее 50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ] GAIN не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE Время востановления <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара входной шум Максимум. не менее 20 [uVpp] Импеданс входа ЭКГ Мин. не менее 20 [M] CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ Время восстановления после перегрузки <5 [s] Толерантность пакемакера Макс. 700 [мВ] / 2 [мс] Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс] обнаружение PACEMAKER Максимум. 700 [мВ] / 2 [мс] Толерантность дефибриллятора Макс. 400 [Дж] Задержка сигнала 10 [мс] (в совокупности с отображением) Блокировка Автоматическая частота выборки 8 [кГц] Разрешение рекламы не менее 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит] Уровень Предела обнаружения QRS 200 [мкВ] проверка электрода ЭКГ- падения на электрод проверка шума канала ЭКГ На канал классификация Защита от дефибрилляции, класс CF - ЭКГкабель 10-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор): диапазон входного сигнала ± 10 [мВ] Толерантность постоянного тока ± 320 [мВ] Частотный ответ не менее (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц] MUSCLE FILTER не менее (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц] Сетевой фильтр не менее 50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ] GAIN не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE Время восстановления <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара входной шум Максимум. не менее 20 [uVpp] Импеданс входа ЭКГ Мин. не менее 20 [M] CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ Время восстановления после перегрузки <5 [s] Толерантность пакемакера Макс. 700 [мВ] / 2 [мс] Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс] обнаружение PACEMAKER Максимум. 700 [мВ] / 2 [мс] Толерантность дефибриллятора Макс. 400 [Дж] Задержка сигнала 10 [мс] (в совокупности с отображением) Блокировка Автоматическая частота выборки 8 [кГц] Разрешение рекламы 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит] Уровень Предела обнаружения QRS 200 [мкВ] проверка электрода ЭКГ- падения на электрод проверка шума канала ЭКГ На канал классификация Защита от дефибрилляции, класс CF Комплект поставки: Дефибриллятор Кабель питания ЭКГ кабель : 3 отведений ЭКГ кабель : 5 отведений ЭКГ кабель : 10 отведений Набор внешних электродов для дефибрилляции Проводящий гель (250/тюбик); Термобумага (50 мм * 20м) - 5 штук. Инструкция по эксплуатации на государственном и русском языках. Сертификат о поверке СИ. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Срок поставки не более 16 рабочих дней после подачи заявки |
| 2 | Шприцевой насос | Шприцевой насос предназначен для регулируемой внутривенной инфузии жидких лекарственных форм для всех категорий пациентов вливания, сердечно-сосудистых препаратов, вазоактивных препаратов и антибиотиков. Шприцевой насос должен обеспечивать несколько режимов инфузии, таких как режим скорости, режим времени, режим увеличения/уменьшения темпа. Электрическая защита: Тип Класс I Защита от дефибрилляции Тип CF Защита от проникновения IP34: предотвращение попадания твердых предметов диаметром не более 2,5 мм и проникновения воды от брызг во всех направлениях Совместимые шприцы не менее 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл Точность системы не менее ≥1 мл/ч, ±2% ＜1 мл/ч, ±5% Скорость инфузии: Размер шприца не менее 2 мл: (0,1-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (0,1-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (0,1-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (0,1-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (0,1-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (0,1-1,500) мл/ч Скорость болюса: Размер шприца не менее 2 мл: (0,1-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (0,1-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (0,1-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (0,1-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (0,1-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (0,1-1,500) мл/ч Предварительно установленное значение болюса Мин: не менее 0,1 мл Макс: максимальная скорость соответственно загруженному размеру шприца Скорость КВО не менее 0-5.00 мл/ч Микрорежим диапазон настройки Размер шприца не менее 2 мл: (100-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (100-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (100-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (100-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (100-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (100-1500) мл/ч Минимальная скорость потока шаг не менее 0,01 мл/ч VTBI 0-9999,99 мл, минимальный шаг не более 0,01 мл Общий объем инфузии не менее 0-9999,99 мл, минимальный шаг не более 0,01 мл Диапазон времени не менее 1мин-99 часов 59 мин Цветной сенсорный экран: - Макет интерфейса экрана состоит из строки заголовка и типичного интерфейса. -Экран не менее 4.3 '' цветной TFT сенсорный экран. -Интерфейс ввода сенсорный экран цифровая и буквенно-цифровая клавиатура и кнопочная панель. Тип предохранителя не менее 2A 250V Источник питания переменного тока 100-240 В 50/60 Гц Входная мощность не менее 50VA Технические характеристики батареи Спецификация: не менее 7.4V 2500mAh Время зарядки: одна батарея менее 2,5 часов, две батареи менее 5 часов (в выключенном состоянии). Время работы: одна батарея более 5,5 часов, две батареи (опция) более 11 часов (после полной зарядки батареи/батарей, когда температура окружающей среды составляет не менее 25℃ и скорость потока составляет не менее 5 мл/ч, постоянно рабочее время). Комплект поставки: - Шприцевой насос; - Аккумулятор не менее 7.4 V 2500mAh - Кабель питания - Руководство по эксплуатации на государственном и русском языках Доставка, подключение и обучение персонала Запуск, проверка рабочих режимов при загрузке. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Генеральный   директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                         Амрин С.О