Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шприцевой насос | Шприцевой насос предназначен для регулируемой внутривенной инфузии жидких лекарственных форм для всех категорий пациентов вливания, сердечно-сосудистых препаратов, вазоактивных препаратов и антибиотиков. Шприцевой насос должен обеспечивать несколько режимов инфузии, таких как режим скорости, режим времени, режим увеличения/уменьшения темпа. Электрическая защита: Тип Класс I Защита от дефибрилляции Тип CF Защита от проникновения IP34: предотвращение попадания твердых предметов диаметром не более 2,5 мм и проникновения воды от брызг во всех направлениях Совместимые шприцы не менее 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл Точность системы не менее ≥1 мл/ч, ±2% ＜1 мл/ч, ±5% Скорость инфузии: Размер шприца не менее 2 мл: (0,1-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (0,1-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (0,1-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (0,1-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (0,1-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (0,1-1,500) мл/ч Скорость болюса: Размер шприца не менее 2 мл: (0,1-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (0,1-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (0,1-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (0,1-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (0,1-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (0,1-1,500) мл/ч Предварительно установленное значение болюса Мин: не менее 0,1 мл Макс: максимальная скорость соответственно загруженному размеру шприца Скорость КВО не менее 0-5.00 мл/ч Микрорежим диапазон настройки Размер шприца не менее 2 мл: (100-100) мл/ч Размер шприца не менее 5 мл: (100-150) мл/ч Размер шприца не менее 10 мл: (100-300) мл/ч Размер шприца не менее 20 мл: (100-600) мл/ч Размер шприца не менее 30 мл: (100-900) мл/ч Размер шприца не менее 50 мл: (100-1500) мл/ч Минимальная скорость потока шаг не менее 0,01 мл/ч VTBI 0-9999,99 мл, минимальный шаг не более 0,01 мл Общий объем инфузии не менее 0-9999,99 мл, минимальный шаг не более 0,01 мл Диапазон времени не менее 1мин-99 часов 59 мин Цветной сенсорный экран: - Макет интерфейса экрана состоит из строки заголовка и типичного интерфейса. -Экран не менее 4.3 '' цветной TFT сенсорный экран. -Интерфейс ввода сенсорный экран цифровая и буквенно-цифровая клавиатура и кнопочная панель. Тип предохранителя не менее 2A 250V Источник питания переменного тока 100-240 В 50/60 Гц Входная мощность не менее 50VA Технические характеристики батареи Спецификация: не менее 7.4V 2500mAh Время зарядки: одна батарея менее 2,5 часов, две батареи менее 5 часов (в выключенном состоянии). Время работы: одна батарея более 5,5 часов, две батареи (опция) более 11 часов (после полной зарядки батареи/батарей, когда температура окружающей среды составляет не менее 25℃ и скорость потока составляет не менее 5 мл/ч, постоянно рабочее время). Комплект поставки: - Шприцевой насос; - Аккумулятор не менее 7.4 V 2500mAh - Кабель питания - Руководство по эксплуатации на государственном и русском языках Доставка, подключение и обучение персонала Запуск, проверка рабочих режимов при загрузке. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Генеральный   директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                         Амрин С.О