Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оксигенатор в комплекте с набором для кардиоплегии | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых, стерильный, однократного применения. Микропористый половолоконный мембранный оксигенатор, состоящий из газообменного модуля со встроенным теплообменником. Контактирующие с кровью поверхности газообменного модуля покрыты материалом A.G.I.L.E. (инертный слой В.С.С. нового поколения) на основе фосфорилхолина (ФХ). ФХ покрытие улучшает совместимость изделия и крови благодаря уменьшению прилипания тромбоцитов к поверхности с покрытием. Рекомендуемый поток крови от 0,5 до 7 л/мин. Рекомендуемый поток газа от 0,25 до 14 л/мин. Максимальное давление крови 750мм.Рт.ст.(100 кПа). Максимальное давление воды - 1500 ммРтст (200 кПа). Тип мембраны микропористый полипропилен. Площадь поверхности мембраны 1,35 м². Площадь поверхности теплообменника - 0,08 м². Первичный объем заполнения (оксигенирующий модуль+теплообменник) - 190 мл. Остаточный объем крови - 132 мл. Конекторы: венозный вход оксигенатора - 3/8" (9,53 мм); артериальный выход оксигенатор - 3/8" (9,53 мм); газовый вход оксигенатора - 1/4" (6,35 мм); газовый выход оксигенатора - 3/8" (9,53 мм); водные конекторы - 1/2" (Муфта Хансена); конекторы датчика артериальной температуры - фитинг YSI серии 400; артериальный пробоотборник - конектор Luer замок одноходовым клапаном; кардиоплегический конектор - 1/4" (6,35 мм); конектор воздушной очистки - 1/4" (6,35 мм). Материалы: корпус - поликарбонат (ПК), микропористая половолоконная мембрана - полипропилен (ПП), герметизирующий материал - полиуретан (ПУ), теплообменник - нержавеющая сталь, уплотнители - термопластичный эластомер-стирол бутилен-этилен-стирол (SEBS). Заглушки и переходники: полипропилен (РР), термопластичный эластомер - стирол-бутилен-этилен-стирол (SEBS). Газообменные поверхности биосовместимого покрытия: фосфорилхолин (РС). Оксигенатор одноразового применения, апирогенный, поставляется стерильным в индивидуальной упаковке. Стерилизован этиленоксидом. Оксигенатор подходит для передачи анестетических газов изофлурана и севофлурана во время процедуры искусственного кровообращения. Полная предварительная сборка компонентов кардиоплегического набора. Магистраль с зажимом для измерения давления в артериальном фильтре/воздушной ловушке с разделительной камерой длиной 70 см. Две иглы для перфорации пакета с фармакологической присадкой. Линия с силиконовой вставкой, диаметр - ¼ дюйм, длина – 210 см. Ловушка пузырьков воздуха с фильтром, встроенная в кардиоплегическую линию подачи. |

Генеральный   директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                         Амрин С.О